Załącznik nr 1 do Zaproszenia AT.R.334.62.2023

Nazwa zadania: Dostawa Stymulatora wielofunkcyjnego na potrzeby Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Terapii  Kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Stymulator wielofunkcyjny – 1 szt.

| - Lp. | - PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2023 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Stymulator do stymulacji programowej współpracujący z posiadanym przez zamawiającego systemem monitorowania elektrofizjologicznego ComboLab 4000 prod. GE Medical Systems | TAK |  |
|  | Centralna jednostka sterująca z monitorem o przekątnej min. 15” i panelem kontrolnym | TAK |  |
|  | Moduł generatora stymulacji: - źródło zasilania 230V ±15% - zasilanie natychmiastowe - zasilanie zapasowe: akumulator - czas pracy przy zasilaniu zapasowym min do 2 godzin | TAK podać |  |
|  | Moduł przyłączeniowy z min. 4 wyjściami stymulacji | TAK podać |  |
|  | Minimum dwa izolowane kanały stymulacji, z dodatkowo min. jednym kanałem wykrywania | TAK podać |  |
|  | Stymulacja w trybach min.: - sztywnym, - hamowanym rytmem własnym, - wyzwalanie dodatkowego impulsu sprężonego z rytmem własnym pacjenta | TAK podać |  |
|  | Protokoły zdefiniowane min: - progi stymulacji - anterograde /retrograde - protokół SNRT - protokół SNCT - stymulacja typu „overdrive” - protokół Wenckebach - programowana stymulacja komorowa - protokół Burst - stymulacja typu auto-zmniejszanie - stymulacja sekwencyjna AV - stymulacja kombinacyjna AV driver-train - wywołanie AF/VF | TAK podać |  |
|  | Kontrolowany komputerowo impuls stymulacji: - zakres amplitudy impulsu stymulacji: min. 0,1 – 25mA regulowany ze skokiem 0,1 mA - zakres czasu trwania impulsu: 0,5ms i min. 1 – 10ms regulowany ze skokiem 1ms | TAK podać |  |
|  | Wyzwalanie dodatkowych impulsów z możliwością ręcznego i automatycznego regulowania ich sprzężenia (4 dodatkowe impulsy) | TAK podać |  |
|  | Pamięć podstawowych programów stymulacji, możliwość min. 5 konfiguracji osobistych z natychmiastowym przełączaniem pomiędzy trybami | TAK podać |  |
|  | Możliwość obsługi z monitora dotykowego bez klawiatury i myszki, za pomocą funkcji ekranu przypisanych bezpośrednio wyświetlanym wartościom | TAK |  |
|  | Interwały wewnątrz-stymulacyjne: - zakres czasu trwania impulsu bodźca (zasięg impulsu) S1: min. 180 – 3000ms - zakres czasu trwania impulsu dla stymulacji typu Burst: min. 30 – 3000ms - liczba niezależnych dodatkowo konfigurowalnych bodźców stymulacyjnych: min. 4 | TAK podać |  |
|  | Automatyzacja protokołów: - auto zmniejszanie / zwiększanie: S1, S2 – S5, prąd stymulacji - interwały SNRT i kalkulacja RT - auto impuls i czułość – zależnie od wybranego protokołu - wyjście triggerowane dla wyczuwalnych bitów ectopic - pełna automatyzacja z natychmiastową regulacją | TAK podać |  |
|  | Prosty wybór określonych programów – bez konieczności stosowania kombinacji klawiszy | TAK |  |
|  | Stymulacja kontrolowana ręcznie: - źródło zasilania: akumulator 12V - zakres amplitudy prądu: min. 0,1 – 25mA - czas trwania impulsu: 2ms - zakres odstępów między impulsami: min. 100 – 1200ms | TAK podać |  |
|  | Stymulacja bezpośrednia, zapasowa: - źródło zasilania: bateria 9V - stała amplituda prądu 5mA - stały czas trwania 2ms | TAK podać |  |
|  | Zewnętrzne, wysokiej jakości dwa wejścia EKG dla trybu „trigger mode” | TAK podać |  |
|  | Zewnętrzne wejścia cewników stymulacji: przedsionek i komora | TAK |  |
|  | Wejście / wyjście synchroniczne typu auxiliary | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania stymulacji ze sterowni pracowni – długość kabla min. 25m | TAK podać |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest, aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data.