Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia ( Formularz „Zestawienie wymagań technicznych”)

Modernizacja rezonansu magnetycznego Achieva Nova Dual 1,5T prod. Philips

Lp.	Wymagania techniczne	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Parametry ogólne
	Rozbudowa systemu MR do postaci cyfrowej systemu RF obejmująca wymianę modułów nadawczego i odbiorczego RF, cewek powierzchniowych, stołu MR, upgrade oprogramowania konsoli operatorskiej, migrację aplikacji klinicznych ze stacji opisowych Dell Precision T5500 -Extended MR WorkSpace 2.6.3.3 na serwer aplikacyjny	TAK
	Rozbudowa wykonywana bez demontażu pomieszczenia badań MR (klatki Faraday’a i/lub ścian zewnętrznych).	TAK
	Rozbudowa w oparciu o elementy fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Rok produkcji 2022.	TAK
	Modernizacja z zachowaniem wszystkich dotychczasowych funkcjonalności	TAK
	Magnes
	Zachowanie obecnych parametrów magnesu tj. homogeniczności i pola obrazowania.	TAK
	Zachowany maksymalny wymiar FOV [cm] min. 53 cm we wszystkich osiach.	TAK / podać
	Zachowanie średnicy otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) po rozbudowie min 60 cm.	TAK / podać
	Nowe obudowy magnesu z pierścieniem oświetlającym na froncie obudowy w celu minimalizacji stresu pacjenta.	TAK
	System gradientowy
	Zachowanie minimalnych parametrów obecnie posiadanego układu gradientowego Achieva Nova Dual.	TAK
	Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV 53 cm; wymagane nie mniej niż 60 mT/m.	TAK / podać
	Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV 53 cm; wymagane nie mniej niż 180 T/m/s.	TAK / podać
	System RF
	Wymiana systemu odbiorczego RF na cyfrowy o parametrach minimalnych jak poniżej.	TAK
	Moc wzmacniacza nie mniej niż 18 kW.	TAK / podać
	Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane ≥ 32 bity.	TAK / podać
	System z transmisją cyfrową od cewek powierzchniowych pacjenta (ucyfrowienie sygnału RF na stole MR lub bezpośrednio w cewkach).	TAK
	System w pełni cyfrowy (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream) bez limitu ilości odbiorczych kanałów RF.	TAK
	Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF minimum 180 dB.	TAK / podać
	Cyfrowa filtracja RF.	TAK
	Kontrola częstotliwości.	TAK
	Kontrola fazy.	TAK
	Kontrola amplitudy.	TAK
	System minimalizacji SAR.	TAK
	Cewki nowego cyfrowego systemu RF
	Zintegrowana cewka nadawczo–odbiorcza w obudowie magnesu (whole body).	TAK / podać
	Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) minimum 20 kanałowa umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych z możliwością wykonywania badań ze zdemontowaną górną częścią cewki.	TAK / podać
	Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa minimum 40 kanałowa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta.	TAK / podać
	Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) minimum 50 kanałowa z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; w skład zestawu mogą wchodzić cewki wymienione w punktach 29 i 30	TAK / podać
	Wielokanałowa cewka powierzchniowa do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta, cewki, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych, minimum 32 kanałowa.	TAK / podać
	Wielokanałowy zestaw cewek do badania całego ciała w zakresie minimum 200 cm bez repozycjonowania pacjenta, cewki, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych, minimum 100 kanałowy	TAK / podać
	Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego minimum 16 kanałowa pozwalająca na akwizycje równoległe	TAK / podać
	Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego minimum 16 kanałowa pozwalająca na akwizycje równoległe	TAK / podać
	Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu skokowego minimum 16 kanałowa pozwalająca na akwizycje równoległe	TAK / podać
	Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna lub elastyczna do nadgarstka i dłoni minimum 16 kanałowa pozwalająca na akwizycje równoległe.	TAK / podać
	Cewka elastyczna, minimum 4 kanałowa umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka).	TAK / podać
	Otoczenie pacjenta
	Wymiana stołu na stół o maksymalnym dopuszczalnym udźwigu (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 250 kg.	TAK / podać
	Stół z możliwością odłączania lub odłączany blat z dedykowanym, niemagnetycznym wózkiem transportowym.	TAK
	System monitorowania pacjenta na konsoli operatora (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii bezprzewodowej	TAK
	System automatycznych komend głosowych dla pacjenta.	TAK
	System redukcji hałasu działający w oparciu o hardware i software.	TAK
	Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania.	TAK
	Interkom zintegrowany z systemem AUDIO.	TAK
	Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk.	TAK
	Marker laserowy lub świetlny.	TAK
	Regulowany nawiew powietrza i natężenie oświetlenia w tunelu pacjenta.	TAK
	Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała ≥190 cm.	TAK / podać
	Zestaw nowych niezbędnych podkładek i pasów mocujących do pozycjonowania pacjenta i cewek.	TAK
	Podstawka pod cewkę do badania tułowia, pozwalająca na wykonywanie badania bez cewki umieszczonej bezpośrednio na ciele pacjenta.	TAK
	Materace stołu o dużej grubości, minimum 6 cm, dostosowujące się do kształtu ciała pacjenta i powracające po badaniu do pierwotnego kształtu, poprawiające komfort pacjentów i minimalizujące ilość artefaktów ruchowych.	TAK
	Aplikacje kliniczne
	Aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu MR (ScanTools) do najnowszej wersji.	TAK
	Upgrade posiadanych obecnie aplikacji klinicznych do najnowszej wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich funkcjonalności (lub dostawa nowych aplikacji) oraz doposażenie systemu w nowe aplikacje kliniczne.	TAK
	Oprogramowanie do eliminacji artefaktów pochodzących od implantów metalowych.	TAK / podać
	Badania neurologiczne
	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane planowanie badania głowy polegające na dostosowaniu badania do anatomii pacjenta, na podstawie jego budowy anatomicznej, bez wykorzystywania zaimplementowanych wzorców (upgrade).	TAK / podać
	Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki. Pakiet do zależne od podatności magnetycznej obrazowanie 3D mózgu z mapami faz SWI.	TAK / podać
	Badania w obrębie tułowia
	Oprogramowanie do badania całego ciała w zakresie min. 200 cm pozwalające na automatyczne łączenie obrazów z całego badania (upgrade).	TAK / podać
	Obrazowanie dyfuzyjne w małym polu widzenia z wysoką rozdzielczością	TAK / podać
	Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only przy użyciu sekwencji Fast Field Echo mDIXON w badaniach tułowia.	TAK / podać
	Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania wątroby 4D, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych.	TAK / podać
	Badania ortopedyczne
	Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami metalowymi warunkowo dopuszczonymi do badania MR, zapewniające bezpieczne wykonywanie badań i automatyczną optymalizację wszystkich sekwencji protokołu badania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakości obrazowania w najkrótszym czasie.	TAK / podać
	Rozszerzenie badań dyfuzyjnych
	Pakiet do zaawansowanego obrazowania dyfuzyjnego zapewniający skuteczną supresję sygnału od tkanki tłuszczowej bez zmienności wynikającej z obsługiwania systemu przez różnych operatorów, zapewniający obrazowanie dyfuzyjne z małym polem widzenia pozwalające uzyskać wyższą jakość obrazów.	TAK / podać
	Badania dyfuzyjne z możliwością tworzenia syntetycznych, niepozyskiwanych obrazów o wysokim współczynniku b, do 5000 s/mm2.	TAK / podać
	Obrazowanie dyfuzyjne z możliwość uzyskania obrazów EPI dopasowanych pod względem geometrii do anatomicznych obrazów mózgu.	TAK / podać
	Traktografia	TAK
	DTI w oparciu o jedno i wieloimpulsową sekwencję EPI.	TAK
	Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥32.	TAK
	Prosta nawigacja i wizualizacja umożliwiająca podgląd danych w 3 płaszczyznach z główną projekcją trójwymiarową.	TAK
	Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji	TAK
	Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI	TAK
	Analiza statystyczna wokseli, dróg nerwowych i obszarów zainteresowania	TAK
	Traktografia tensora dyfuzji z jednym lub kilkoma obszarami zainteresowania	TAK
	Możliwość uwidocznienie przebiegu dróg nerwowych w formie filmu zgodnie z preferencjami użytkownika.	TAK
	Spektroskopia (upgrade)
	1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM.	TAK
	2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI).	TAK
	Badania spektroskopowe 1H mózgu.	TAK
	Planowanie spektroskopii na dowolnym obrazie pilotażowym z możliwością ustawienia dowolnego kąta woksela spektroskowego.	TAK
	Możliwość wykonywania spektroskopii z krótkim czasem echa (TE) w technice STEAM (minimalny TE<10ms).	TAK
	Możliwość wykonywania spektroskopii z wykorzystaniem obrazowania równoległego	TAK
	Automatyczna supresja wody.	TAK
	Możliwość badania dowolnej struktury anatomicznej.	TAK
	Możliwość stosowania dowolnej cewki RF.	TAK
	Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii	TAK
	Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w international units – IU).	TAK
	Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2.	TAK
	Konsola operatorska aparatu i rekonstruktor
	Wymiana konsoli operatorskiej i rekonstruktora na fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Rok produkcji 2022.	TAK
	Pojemność HD na obrazy diagnostyczne.	TAK
	Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 600 000 obrazów.	TAK
	Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 56000 obrazów/s.	TAK
	Upgrade oprogramowania konsoli operatora do najnowszej wersji z zachowaniem wszystkich dotychczasowych funkcjonalności oraz uzupełnieniem o niezbędne oprogramowanie i sekwencje skanowania wymienione w specyfikacji.	TAK
	Oprogramowanie do automatycznego zarządzania podłączonymi cewkami i ich poszczególnymi elementami w celu uzyskania najlepszej jakości obrazowania.	TAK / podać
	Serwer aplikacyjny i stacje lekarskie
	Producent, nazwa i wersja oprogramowania	Podać
	System pracujący w architekturze klient – serwer.	TAK
	Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: • CPU: procesor lub procesory osiągające min. 25000 pkt. w teście Passmark • RAM: min. 32 GB, • HDD: min. 2,4 TB • Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s.	Tak, podać konfigurację serwera
	Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – 2 komplety: Komputer+ para monitorów diagnostycznych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 884) ( typu flat o przekątnej ≥ 24” " i rozdzielczości ≥ 2MP z podświetleniem LED) + monitor opisowy min 22”	TAK, podać typ i model monitora
	Dla każdego z posiadanych powyżej stanowisk - komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: / • procesor sześciordzeniowy, min. 3,0 GHz / • min. 16 GB RAM / • dysk o pojemności min. 200 GB • system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji w najnowszej oferowanej wersji / • mysz, klawiatura / • nagrywarka płyt / • karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów	TAK, podać konfigurację komputera
	Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta, ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji w jakości diagnostycznej.	TAK
	Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: • Send / Receive • Basic Print • Query / Retrieve • Storage Commitment.	TAK
	Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD	TAK
	Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0.	TAK
	Import i wyświetlanie danych w formatach niediagnostycznych, min. JPEG, TIFF, AVI.	TAK
	Zapis wyników i zrzutu z ekranu i wysłanie do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture.	TAK
	Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje lub modernizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) do najnowszej wersji oprogramowania w czasie trwania gwarancji.	TAK
	Dostęp do wszystkich niżej wymienionych funkcjonalności systemu, łącznie z aplikacjami klinicznymi, dla minimum 2 jednoczesnych użytkowników.	Tak, / podać liczbę
	Aplikacje kliniczne serwera aplikacyjnego
	Obsługa i wyświetlanie badań wielu modalności, min. CT, MR, DX, CR, US, NM, PT, SR, XA.	TAK
	Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań.	TAK
	Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR).	TAK
	Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR.	TAK
	Dedykowane narzędzia do przeglądania wielu zestawów danych – min. automatyczna synchronizacja przewijania i rejestracja zestawów danych, punkt referencyjny, linia referencyjna.	Tak, / podać
	Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania.	TAK
	Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania/layoutów, skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną. Możliwość indywidualnego dopasowania i konfiguracji przez każdego z użytkowników z opcją zapisu.	Tak, / podać nazwę
	Jednoczesne wyświetlanie tej samej serii badania w osobnych oknach przeglądarki z różnymi ustawieniami okna (np. kostne i tkanek miękkich) z zapewnieniem synchronizacji.	TAK
	Min. 6 predefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień i przypisania skrótów klawiszowych.	TAK
	MIP (Maximum Intensity Projection)	TAK
	MinIP (Minimum Intensity Projection)	TAK
	SurfaceMIP	TAK
	VIP (Volume Intensity Projection)	Tak
	VRT (Volume Rendering Technique)	TAK
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.	TAK
	Prezentacja Cine.	TAK
	Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej.	TAK
	Wyświetlanie histogramów oraz pomiary gęstości HU.	TAK
	Gama predefiniowanych przed producenta protokołów VR z możliwością ich interaktywnej edycji (każda zmiana wprowadzona w edytorze będzie natychmiast widoczna na wyświetlanym obrazie) i zapisu.	TAK
	Interaktywne definiowanie i wizualizowanie tkanek/wyodrębnianie organów poprzez automatyczne zastosowanie i zmiana palety VR z jednego kliknięcia na obrazie anatomicznym	TAK
	Narzędzia edycji i segmentacji VR, w tym dodawanie/odejmowanie ROI w 3D, erozja/dylatacja, kształtowanie warstwa po warstwie z opcją interpolacji.	TAK
	Możliwość segmentacji i definiowania tkanek, automatycznego obliczania objętości oraz jednoczesnej, interaktywnej wizualizacji wszystkich/wybranych wysegmentowanych tkanek	TAK
	Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format STL. VTK).	Tak, podać
	Fuzja badań z różnych modalności min.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR i MR-MR.	TAK
	Zmiana przezroczystości danych PET/CT oraz pomiar SUV w 2D i 3D.	TAK
	Automatyczna rejestracja danych różnych modalności poddanych fuzji wraz z narzędziami do ręcznej edycji.	TAK
	Fuzja obrazów anatomicznych i funkcjonalnych, np. obrazów dyfuzji i morfologicznych MR.	TAK
	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. wzdłuż wyznaczonej przez użytkownika dowolnej krzywej.	TAK / podać nazwę
	Dedykowana aplikacja do analizy badań dyfuzji MR, umożliwiająca kalkulację map ADC, eADC i FA i wyborem wartości b użytych do kalkulacji.	Tak
	Funkcjonalność systemu umożliwiająca operacje na dwóch zestawach danych, min. dodawanie, odejmowanie (w tym dla badań dynamicznych), stosunek oraz obliczanie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) z możliwością zdefiniowania współczynników ważenia dla subtrakcji i kalkulacji MTC.	Tak
	Automatyczna analiza danych MR całego ciała (np. angiografii, całego kręgosłupa czy dyfuzji) poprzez łączenie wielu obrazów w jeden widok w celu przeglądania akwizycji z wielu skanerów, z możliwością zapisywania i eksportowania wyników.	Tak
	Obliczanie nowych obrazów na podstawie wybranej sumy czasów echa z interaktywną aktualizacją wyników.	Tak
	Oprogramowanie do oceny ilościowej i jakościowej badań perfuzji MR mózgu wraz z kalkulacją i prezentacją map parametrycznych TTP, T0, MTT, relCBV, relCBF, Tmax. Automatyczna rejestracja wolumenów danych i korekcja artefaktów ruchowych.	Tak / podać nazwę
	Możliwość oceny zmian w mózgu pod kątem wycieku kontrastu do przestrzeni międzykomórkowej, z obliczaniem i prezentacją map corrected relCBV i K2.	Tak / podać nazwę
	Automatyczne porównanie badań perfuzji i dyfuzji w celu wyznaczenia i analizy obszarów niedopasowania dyfuzji i perfuzji w diagnostyce pacjentów udarowych.	Tak / podać nazwę
	Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością kalkulacji map DTI oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji w 3D. Możliwość nałożenia danych z badania na obraz morfologiczny, zapisu jako „batch” oraz eksportu wyników do aparatu zabiegowego.	Tak, / podać nazwę
	Dedykowane oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii MR min. SVS, CSI 2D i 3D.	Tak, / podać nazwę
	Aplikacja do analizy wyników badań funkcjonalnego rezonansu magnetycznego dla różnego rodzaju paradygmatów (task-related, event-related, resting-state).Wyznaczanie i wizualizacja obszarów aktywacji.	Tak, / podać nazwę
	Analiza badań perfuzji T1 umożliwiająca wyświetlanie krzywych wzmocnienia (time-intensity) i obliczanie parametrów względnego wzmocnienia, maksymalnego wzmocnienia, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP), prędkości napływu środka kontrastowego z mapami parametrycznymi.	Tak, / podać nazwę
	Dedykowany pakiet aplikacji do kompleksowej oceny badań MR serca, w tym: • automatyczne protokoły wyświetlania, dedykowane do konkretnego rodzaju badania (np. funkcjonalne, późne wzmocnienie, perfuzja itp.) • kompleksowa analiza funkcjonalna badań MR w krótkiej osi (short axis cine): - automatyczna segmentacja lewej i prawej komory z narzędziami ręcznie edycji, - automatyczne wykrywanie fazy końcowoskurczowej (ES) i końcoworozkurczowej (ED), - automatic obliczanie parametrów funkcjonalnych, min. frakcja wyrzutowa (EF), rzut serca (CO), objętość wyrzutowa (SV), objętość końcoworozkurczowa (EDV) i końcowoskurczowa (ESV) oraz ich wartości indeksowanych BSA, - ocena ruchu ściany i grubości ściany serca, - automatyczna ekstrakcja mięśni brodawkowatych, - wyświetlanie wykresu objętości LV/RV w czasie z obliczeniem parametrów funkcji rozkurczowej - prezentacja wyników w postaci 17-segmentowego diagramu AHA, • analiza badań późnego wzmocnienia kontrastowego w celu określenia obrzęku z obliczeniem wskaźnika transmuralności oraz objętości i masy obszaru wzmocnienia.	Tak, / podać nazwę
	Dedykowana aplikacja wbudowana w środowisko analizy badań MR serca do analizy badań perfuzji miokardium i porównania badań spoczynkowych i wysiłkowych. Automatyczna rejestracja danych z serii czasowej w celu korekcji ruchów pacjenta i oddychania. Wyświetlanie krzywej intensywności w czasie z narzędziami do korekcji tła dla niejednorodności intensywności w mięśniu sercowym. Obliczenie co najmniej następujących parametrów: wzmocnienie piku, czas do osiągnięcia wartości szczytowej, skumulowane wzmocnienie w lewej komorze serca z prezentacją wyników w postaci 17-segmentowego diagramu AHA.	Tak, / podać nazwę
	Automatyczna segmentacja serca na poszczególne segmenty, tj. lewą i prawą komorę, lewy i prawy przedsionek oraz tętnice wieńcowe, przedstawiane jako rekonstrukcja 3D.	Tak, / podać nazwę
	Wizualizacja i ocena ilościowa dynamiki przepływu krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego, w tym możliwość nałożenia mapy przepływu 2D na obraz, przedstawienie wykresu przepływu i obliczanie min. objętości wyrzutowej, objętość przepływu (zarówno do przodu, jak i do tyłu), prędkości średniej oraz gradientu ciśnień. Automatyczne wykrywanie konturów do analizy dużych naczyń.	Tak, / podać nazwę
	Niezbędne wyposażenie systemu (jeśli niezbędne jest doposażenie lub wymiana obecnych akcesoriów)
	Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR .	TAK
	Kamera video i monitor do obserwacji pacjenta.	TAK
	Wymagania dodatkowe
	Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu zalecanego przez producenta, gwarantującego bezpieczną i prawidłową pracę aparatu. Uzupełnienie przed przekazaniem uruchomionego aparatu Zamawiającemu.	TAK
	Wykonawca dokona wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego i dostarczy Zamawiającemu plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni.	TAK
	Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu wyników testów specjalistycznych dostarczonych monitorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 884).	TAK
	Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z modernizacją rezonansu magnetycznego.	TAK
	Wykonawca przeprowadzi: / sprawdzenie układu wody lodowej, / sprawdzenie układu klimatyzacji (sterownia, pracownia, maszynownia), / sprawdzenie klatki Faraday’a. / Po wykonaniu usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający wykonanie prac i sprawność sprawdzonych elementów.	TAK
	Modernizacja rury awaryjnego wyrzutu helu w przypadku zaistnienia takiej konieczności.	TAK
	Szkolenie z zakresu obsługi oferowanego systemu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego przez Specjalistę Aplikacyjnego oraz Inżyniera serwisu dla lekarzy i techników wskazanych przez Zamawiającego. / Szkolenie w wymiarze min. 10 dni po min. 5 godzin każdy w terminach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.	TAK
	Wykonawca zobowiązuje się (na własny koszt i we własnym zakresie) do: / - dokonania demontażu i przeniesienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce zdemontowanych elementów/ części modernizowanego rezonansu. / - dokonania montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.	TAK
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ