Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie grzewczo-chłodzące Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2022 r. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system diagnostyczny testujący stan techniczny urządzenia po jego włączeniu. | TAK |  |
|  | Sterowanie z panelu własnego urządzenia: - regulacja wartości nastawionych - uruchamianie i zatrzymywanie pomp - wyświetlanie wszystkich rzeczywistych i nastawionych temperatur -wyświetlanie poziomu wody i odpowiedniego alarmu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trzy niezależne od siebie obwody wodne: - obwód oksygenatora - obwód materaca - obwód kardioplegia | TAK |  |
|  | Zakres uzyskiwanych temperatur w obwodzie: - chłodzącym kardioplegii: od 2 0C do 10 0C +/-1 0C - grzewczym kardioplegii: od 15 0C do 41 0C +/-1 0C | TAK podać |  |
|  | Zakres uzyskiwanych temperatur w obiegu wodnym pacjenta od 2 0C do 41 0C +/-1 0C | TAK podać |  |
|  | Alarmy/zabezpieczenia - niskiego poziomu cieczy w zbiorniku - niskiego poziomu temperatury - układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury powyżej 410C - wyświetlanie kodów błędów | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany temperatury podawanej kardioplegii | TAK |  |
|  | Możliwość odsysania wody z węży przyłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła | TAK |  |
|  | Odpowietrzenie układu obiegu wody oraz funkcja opróżnienia zbiornika/ów | TAK |  |
|  | Minimalna efektywność chłodzenia 1 0C/25sec. (przy temperaturze otoczenia 25 0C) | TAK podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w układ jezdny z blokadą kół | TAK |  |
|  | Interface użytkownika w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10% | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego                      przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia  a w przypadku            konieczności wymiany części nie dłuższy niż 7 dni roboczych

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max 7 dni               roboczych)

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- Siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego  upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim               miesiącu obowiązywania gwarancji.  Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

- Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta ( wersja papierowa i elektroniczna ).

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatu, a dodatkowe -  w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności UE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Miejscowość, data: ........................................................

..............................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)