AG.ZP 3320.75.19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: System nawigacji neurochirurgicznej  - 1 szt.

| ##### Lp. | Parametr/warunek | ### Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
|  | System śródoperacyjnej nawigacji neurochirurgicznej | TAK |  |  |
|  | Dwa przewoźne stanowiska pracy: - jedno stanowisko : wózek/stacja główna do planowania z komputerem oraz monitorem dotykowym min.27’’ ( rozdzielczość HD) z wysięgnikiem teleskopowym, umieszczona na wózku jezdnym. Zestaw zawiera klawiaturę i myszkę. - drugie stanowisko : wózek/stacja z monitorem dotykowym min. 27’’ ( rozdzielczość HD) z kamerą optyczną. Oba wózki połączone jednym kablem komunikacyjno – zasilającym | TAK podać |  |  |
|  | Monitory o minimalnych parametrach: - rozdzielczość 1920 x 1080 - przekątna ekranu 27” z ekranem dotykowym. | TAK podać | rozdzielczość wymagana – 0 pkt wyższa niż wymagana – 5 pkt |  |
|  | System wykorzystujący do lokalizacji technologię optyczną z możliwością rozbudowy oferowanej nawigacji o technologie elektromagnetyczną - Technologia elektromagnetyczna wykorzystująca dynamiczne ramki referencyjne z możliwością wyboru emitera : - emiter płaski, lub : - umieszczonym na ramieniu przegubowym | TAK |  |  |
|  | System nawigacji obsługujący pasywny i aktywny typ nawigowanych narzędzi | TAK |  |  |
|  | Wózek z monitorem wyposażony w panel podłączeniowy pozwalający podłączyć źródła wideo np.: mikroskop, endoskop, rtg, ultrasonograf. Panel posiadający : Wejścia min.: 1x DVI-D 1x Composite (NTSC/PAL) 1x S-Video (NTSC/PAL) Wyjścia min.: 1x Złącze HDMI umożliwiające podłączenie np. zewnętrznego monitora 1x DVI-I (cyfrowo-analogowe) 1x niezależne złącze sieciowe do integracji z siecią komputerową szpitala i np. urządzeniami obrazowania śródoperacyjnego 6 x USB | TAK podać |  |  |
|  | Ukryte okablowania komputera nawigacji | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w wysokowydajny komputer z wydajną kartą graficzną, systemem operacyjnym o parametrach wymaganych przez producenta aparatu do obsługi wszystkich oferowanych funkcji, 64 bit, min.1 TB dysk SDD. Komputer zabudowany w wózek z monitorem | TAK podać |  |  |
|  | Zestaw kamer do pozycjonowania markerów (nawigowanych narzędzi) w czasie operacji Kamera z celownikiem laserowym do pozycjonowania pacjenta. Kamera z technologią aktywną obsługująca narzędzia aktywne kablowe i bezkablowe oraz z technologią pasywną Kamera systemowa dostarczająca informacji lokalizacyjnych na temat pozycji pacjenta i instrumentów z markerami pasywnymi do 3 m, trakerami aktywnymi do 2,4 m | TAK |  |  |
|  | Wizualizacja pola widzenia kamery oraz okno pokazujące rozkład narzędzi nawigowanych - pozwalające określić przed zabiegiem właściwe ustawienie kamery | TAK |  |  |
|  | Mysz i klawiatura – odłączane od systemu z możliwością posadowienia w specjalnie dedykowanej szufladzie. Mysz i klawiatura z możliwością podłączenia do każdego z wózków z możliwością obsługi dodatkowo i niezależnie obu monitorów- wózków | TAK |  |  |
|  | Interfejs nawigacyjny systemu w pełni obsługiwany dotykiem przez dwa niezależne monitory dotykowe | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w zintegrowane zasilanie awaryjne pozwalające na pracę systemu przy awarii zasilania przez co najmniej 5 min. | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
|  | System umożliwiający wysyłanie sygnału video tożsamego z prezentowanym na ekranie do zewnętrznych odbiorników. | TAK |  |  |
|  | Każde z zaoferowanych oprogramowań z licencjami bezterminowymi i wielostanowiskowymi. Najnowsze dostępne wersje oraz minimum coroczna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania okresu gwarancji – licencja wielostanowiskowa | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do zabiegów nawigowanych w obrębie całej głowy Oprogramowanie zainstalowane w stacji głównej systemu neuronawigacji - oferowane oprogramowanie bez ograniczeń czasowych z licencją wielostanowiskową | TAK |  |  |
|  | Możliwość importu obrazów TK i MR w formacie DICOM3 poprzez sieć komputerową lub dyski CD-ROM. Podłączenie, uruchomienie oraz integracja z użytkowanym w Szpitalu systemem PACS/RIS firmy Alteris | TAK |  |  |
|  | Definiowanie poprzez obrysowanie co najmniej trzech celów/struktur anatomicznych, ich rekonstrukcje przestrzenne, wyznaczanie różnych trajektorii dotarcia w fazie planowania zabiegu. | TAK |  |  |
|  | Możlwiość zaplanowania kilku planów zabiegowych uwzględniających punkt wejścia i punkt docelowy z możłwiością przełączenia na każdy z nich podczas zabiegu | TAK |  |  |
|  | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwości jego przestrzennych rotacji. | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
|  | Możliwość zarejestrowania i modyfikacji trajektorii dojścia do każdego z obiektów dokonywanych w czasie nawigowania i ich zapisania w formacie JPG lub innym kompatybilnym z PC | TAK |  |  |
|  | Możliwość łączenia co najmniej dwóch sposobów rejestracji w celu poprawy jej dokladności Rejestracja wykrywająca automatycznie znaczniki rejestracyjne pacjenta Rejestracja pacjenta poprzez obrys bez konieczności wskazywania ułożenia pacjenta poprzez dotykanie punktów. Rejestracja na punkach anatomicznych – dowolna kolejność wskazań Rejestracja poprzez wskazanie trzech punktów na anatomii pacjenta- punkty wyznaczane automatycznie przez system nawigacji | TAK |  |  |
|  | Rejestracja poprzez obrysowanie, dostarczonym pasywnym wskaźnikiem struktur anatomicznych głowy pacjenta bez konieczności stosowania markerów | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
|  | Możliwość ponownej rejestracji w trakcie zabiegu bez konieczności resterylizowania pola operacyjnego - rerejestracja na czterech wybranych punktach anatomicznych | TAK |  |  |
|  | Rejestracja poprzez obrys bez konieczności golenia głowy z możliwością zaznaczenia całego jej obszaru | TAK |  |  |
|  | Określony w oprogramowaniu błąd sumaryczny wskazań, oraz kule sferyczne pokazujące regiony dokładności | TAK |  |  |
|  | Informacja o dokładności rejestracji- kolory oraz błędzie punktu docelowego- informacja liczbowa | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości między wyznaczonymi strukturami oraz informacja o odległości do wyznaczonego celu | TAK |  |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
|  | Funkcja zamrażania obrazu i rejestracji obrazu w celach dokumentacyjnych kompatybilna z oferowanym komputerem | TAK |  |  |
|  | Film z wizualizacją trajektorii i planowania różnych sposobów podejścia | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające określanie śródoperacyjnego przesunięcia układu mózgowego przy pomocy obrazu ultrasonograficznego | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania „landmarków” z usg | TAK |  |  |
|  | Funkcja zmiany transparentności nałożonego obrazu usg i obrazu fuzji CT z MR dowolny wybór dla każdej diagnostyki | TAK |  |  |
|  | Lista pacjentów z możliwością szybkiego podglądu | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
|  | Automatyczna budowa guza poprzez wstępne wskazanie na obrazie CT lub MR guza na kilku warstwach. Oprogramowanie automatycznie zakreśla kolejne warstwy o podobnej gęstości | TAK |  |  |
|  | Automatyczna detekcja „fiducials markers” znaczników | TAK |  |  |
|  | Automatyczna fuzja obrazów diagnostycznych z możliwością korekty manualnej – powyżej dwóch serii obrazowych Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch z wymienionych poniżej metod - przezroczystość obrazu, - porównanie dwóch obrazów | TAK |  |  |
|  | Interface umożliwiający w sposób swobodny dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu. Możliwość założenia indywidualnych profili użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur do każdego z nich | TAK |  |  |
|  | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie | TAK |  |  |
|  | System obrazujący ustawienie urządzeń peryferyjnych i weryfikacje połączeń | TAK |  |  |
|  | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji | TAK |  |  |
|  | Obróbka obrazu 2D, co najmniej: jasność, kontrast, zoom, rotacja, ustawienie transparentności fuzji obrazów | TAK |  |  |
|  | Możliwość wirtualnego cięcia modelu 3 D w trzech płaszczyznach : Axial, Coronal, Sagital, Orthogonal, Oblique z możliwością zamrożenia każdego z widoków | TAK |  |  |
|  | Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami i 3D | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru widoku w każdym z okien : Axial, coronal, sagital, 3D, pomocniczy, wirtualna kraniotomia, Probe’s eye, trajektoria 1,2,3, widoki wideo, patrzenie na przód – 4 małe okna w jednym oknie z widokiem anatomii z końca narzędzia i trzema kolejnymi odległościami | TAK |  |  |
|  | Możliwa praca nawigacji na min. 6 oknach | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości punktów | TAK |  |  |
|  | Możliwość kalibracji narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego, | TAK |  |  |
|  | Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC | TAK |  |  |
|  | Centrowanie wszystkich obrazów w oknach | TAK |  |  |
|  | Koniec narzędzia oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka lub punktu z możliwością przełączenia między punktem a krzyżykiem | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydłużenia trajektorii narzędzia | TAK |  |  |
|  | Możliwość nawigowania wybranej trajektorii i końca narzędzia | TAK |  |  |
|  | Możliwość symulacji zmiany długości narzędzia | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodawania notatek do każdego z zabiegów, procedury | TAK |  |  |
|  | Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu. | TAK |  |  |
|  | Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu. | TAK |  |  |
|  | W pół automatyczne usuwanie zbędnych struktur w obrazie 3D – np. zagłówek w CT | TAK |  |  |
|  | Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym, na ekranie, nawigacji położenia pasywnej igły biopsyjnej Okno igły widoczne w oprogramowaniu Automatyczne obliczenie przez program głębokości ustawienia igły biopsyjnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość nałożenia śródoperacyjnego obrazu MRI do określenia przesunięcia, określenia loży, lub niwelacji brainshift | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie gotowych traktów nerwowych DTI i fMRI do planowania trajektorii | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
|  | Instrumentarium głowa | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w zestaw instrumentarium konieczny do nawigowania podczas operacji w obrębie głowy w technologii optycznej | TAK |  |  |
|  | Prosty montaż markerów kalibrujących instrumentarium bez użycia dodatkowych narzędzi (np. śrubokręt) Skalibrowane narzędzia nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon | TAK |  |  |
|  | Ramie przegubowe ( przegub co najmniej w 2 miejscach) do mocowania ramek z możliwością zamocowania ramki pasywnej i aktywnej. Ramie mocowane do ramy typu Mayfield za pomocą uchwytu mocującego do ramy typu Mayfield wraz z adapterem do ramy typu Mayfield z gniazdami -1 szt | TAK |  |  |
|  | Ramki pasywne z uproszczoną instrukcją umożliwiająca chirurgowi sterowanie systemem z pola sterylnego – instrukcja umieszczona na powierzchni ramki - pozwalająca na sterowanie krokami nawigacji min: lustrzane odbicie, snap shoot, zoom, dalej, wstecz. Ramki z pinami zatrzaskowymi do umieszczenia markerów pasywnych -2 szt | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik pasywny z pinami zatrzaskowymi do umieszczenia markerów pasywnych współpracujący z ramką pasywną i aktywną, 2 szt | TAK |  |  |
|  | Specjalnie dedykowany wskaźnik biopsyjny z pinami zatrzaskowymi do umieszczenia markerów pasywnych współpracujący z ramką pasywną i aktywną | TAK |  |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna - 1 szt | TAK |  |  |
|  | Jednorazowy zestaw do wykonywania nawigowanych biopsji współdziałający z systemem optycznym neuronawigacji, skład zestawu : igła biopsyjna wraz z miarka ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym Jednorazowy prowadnik zewnętrzny do wykonywania nawigowanych biopsji współdziałąjący z systemem optycznym neuronawigacji, skład zestawu - prowadnik igły w skład którego wchodzi : podstawa prosta, podstawa kątowa, zacisk, reduktory 1.9 mm, 2.2 mm, 2.6, śruby, śrubokręt | TAK |  |  |
|  | Otwarty interfejs komunikacyjny do podłączenia zestawu integracyjnego i oprogramowania umożliwiającego integrację z mikroskopem, polegającą na min. wyświetlenie obrazu nawigacji w okularze mikroskopu (w tym rzutu guza), nawigowanie ogniskową (dwukierunkowa wymiana danych), trajektorii dojścia zaplanowanej na nawigacji. Nastrzykiwanie obrazu nawigacji. Możliwość integracji z mikroskopami wg listy kompatybilności mikroskopów w tym z min : Zeis Pentero, Pentero 900, Zeiss Kinevo, Leica OH3, OH4, OH5, OH6, OHX | TAK podać |  |  |
|  | Otwarty interfejs komunikacyjny do podłączenia zestawu integracyjnego i oprogramowania umożliwiającego integrację z śródoperacyjnym USG z funkcją nadążnej fuzji obrazu nawigacji z obrazem USG. | TAK |  |  |
|  | W przypadku zakupu przez Zamawiającego mikroskopu, aparatu rtg śródoperacyjnego lub aparatu usg śródoperacyjnego koszty zintegrowania z zaoferowaną neuronawigacją ( w okresie gwarancji ) leżą po stronie Oferenta neuronawigacji | TAK |  |  |
|  | Oferowany system jest w pełni kompatybilny z posiadaną przez Szpital stacją planowania zabiegów stereotaktycznych StealthStatin S7 | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | Oferowany system jest w pełni kompatybilny z posiadaną przez Szpital ramą stereotaktyczną CRW Precision | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

AG.ZP 3320.75.19

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące warunków gwarancji i szkolenia

Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 12 miesięcy).

Warunki gwarancji:

- reakcja na zgłoszenie serwisowe i podjęcie akcji serwisowej  : 24 h

- sprzęt zastępczy dostarczony do Zamawiającego na koszt Oferenta dla każdej  naprawy powodującej wyłączenie sprzętu z użytkowania na okres min. 24 h, dostarczony w 24 h od zgłoszenia zapotrzebowania,

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 3 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 5 dni roboczych.

graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................( max 5 dni roboczych )

liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.  Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.

Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatu. Szkolenie i wsparcie techniczne przy co najmniej 20 zabiegach.

Miejscowość, data: ........................................................                                                                                      …………….........................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych