AT.R.334.124.2021                                                                                                                                                                          																		Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i dostawa Resektoskopu bipolarnego  wraz z wyposażeniem  na  potrzeby Bloku Operacyjnego

w Samodzielnym    Publicznym   Szpitalu    Wojewódzkim     im. Papieża  Jana  Pawła II  w  Zamościu”.

Resektoskop bipolarny

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt nowy, 2021 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
|  | Resektoskop plazmowy (bipolarny) pracujący w środowisku soli fizjologicznej | TAK podać |  |  |
|  | Optyka - kąt patrzenia 30°, średnica zewnętrzna 4 mm, długość robocza 280-290 mm, pin zatrzaskowy, kompatybilność optyki z elektrodą oznaczona kodem kolorystycznym, perforowana rurka ochronna w zestawie | TAK podać |  |  |
|  | Światłowód o średnicy wiązki 2,5 - 3 mm, długość min. 3 m | TAK podać |  |  |
|  | Element pracujący bipolarny do resektoskopu, aktywny. Uchwyt dla palców prowadzących otwarty; zamknięty, obrotowy dla kciuka. Demontaż elementu roboczego z płaszcza wewnętrznego za pomocą jednego przycisku | TAK podać | Uchwyty na palce wykonane z tworzywa sztucznego – 10 pkt. Uchwyty metalowe lub metal-tworzywo – 0 pkt. |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny 26 Fr, ilość zaworów - 2, obrotowy. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz obturatora, oznaczona kodem kolorystycznym | TAK podać | Kraniki nierozbieralne, bezobsługowe – 10 pkt. Kraniki rozbieralne, wymagające konserwacji – 0 pkt. Trwałe oznaczenie strzałkami kierunku napływ/odpływ – 10 pkt. Brak oznaczeń – 0 pkt. |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr z obturatorem, zakończenie płaszcza – końcówka ceramiczna, kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem elektrody oznaczona kodem kolorystycznym | TAK podać |  |  |
|  | Obturator optyczny do płaszcza wewnętrznego | TAK podać |  |  |
|  | Strzykawka urologiczna, pojemność 150 ml, z końcówką zatrzaskową | TAK podać |  |  |
|  | Ewakuator Ellika | TAK podać |  |  |
|  | Elektrody pętlowe, sterylne, jednorazowego użytku kompatybilne z resektoskopem plazmowym: - min. 12 szt. | TAK podać |  |  |
|  | Elektrody kulkowe, sterylne, jednorazowego użytku kompatybilne z resektoskopem plazmowym - min. 12 szt. | TAK podać |  |  |
|  | Elektrody grzybkowe owalne do waporyzacji, sterylne, jednorazowego użytku kompatybilne z resektoskopem plazmowym - min. 10 szt. | TAK podać |  |  |