Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1

Dializatory niskoprzepływowe 1,0-1,4 m – 6.000 szt.
Z błoną polysulfonową, poliamidową lub równoważną syntetyczną o efektownym polu powierzchni 1,0-1,4 m, sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma lub strumieniem elektronów.

Dializatory niskoprzepływowe 1,5-1,9 m – 7.500 szt.
Z błoną polysulfonową, poliamidową lub równoważną syntetyczną o efektownym polu powierzchni 1,5-1,9 m, sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma lub strumieniem elektronów.

Dializatory niskoprzepływowe 2,0-2,8 m – 7.500 szt.
Z błoną polysulfonową, poliamidową lub równoważną syntetyczną o efektownym polu powierzchni 2,0-2,8 m, sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma lub strumieniem elektronów.

Dializatory wysokoprzepływowe 1,0-1,6 m – 9.000 szt.
Z błoną polysulfonową, poliamidową lub równoważną syntetyczną o efektownym polu powierzchni 1,0-1,6 m, sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma lub strumieniem elektronów.

Dializatory wysokoprzepływowe 1,7 - 2,6 m – 9.000 szt.
Z błoną polysulfonową, poliamidową lub równoważną syntetyczną o efektownym polu powierzchni 1,0-1,6 m, sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma lub strumieniem elektronów.

Koncentrat kwaśny do dializ do wykonania 39.000 hemodializ.

Kapsuły wodorowęglanowe do wykonania 39.000 hemodializ

Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie do wykonania 39.000 hemodializ.

Igły tętnicze i żylne do dializ do wykonania 39.000 hemodializ

Środki dezynfekcyjne do dzierżawionych aparatów do wykonania 39.000 hemodializ

Ultrafiltr do aparatów - Filtr płynu dializacyjnego do wykonania 39.000 hemodializ

APARAT DO HEMODIALIZ – 20 szt.

Lp.	WYMAGANIA TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY	PODAĆ OPIS
	Rok produkcji min. 2018	TAK / podać
	Profilowanie: / ultrafiltracji / sodu / dwuwęglanu	TAK
	Wykonywanie ultrafiltracji sekwencyjnej (suchej)	TAK
	Kontrolowanie ultrafiltracji	TAK
	# Regulacja przepływu krwi w zakresie min. 100-500 ml/min	TAK / podać
	Regulacja temperatury dializatu w zakresie min. 35 do 39°C	TAK / podać
	Graficzna kontrola dializy na ekranie LCD	TAK
	Wytwarzanie koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na 1 zabieg hemodializy	TAK
	Możliwość realizacji dializy jednoigłowej	TAK
	Programowanie pompy heparynowej	TAK
	Możliwość obliczania Kt/V z każdego zabiegu	TAK
	Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy. Pamięć minimum ostatniej dezynfekcji.	TAK
	Programy dezynfekcji: / chemiczna / termiczna / cytrotermiczna	TAK
	Automatyczne wyłączanie aparatu po zakończeniu cyklu dezynfekcyjnego	TAK
	Możliwość pracy pompy krwi w trakcie dezynfekcji	TAK
	Sygnalizacja stanów alarmowych	TAK
	Wykrywanie przecieków krwi w płynie dializacyjnym	TAK
	Wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie żylnym	TAK
	Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat )	TAK
	Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem i instrukcja obsługi po polsku	TAK

Zadanie 2

Zestawy dwukanałowe do hemodializ – 1500 zestawów
Zestaw sterylny, hydrofilny w rozmiarach: 12F x 15 – 16 cm; 12F x 18 – 20 cm; 12F x 18 – 23 cm (oraz dłuższe) do wyboru przez Zamawiającego. Igły muszą być wyposażone w obrotowe klemy przy skrzydełkach oraz odległość portów w części końcowej musi być zachowana – długości końcowe. Zestaw ma zawierać igłę, prowadnicę rozszerzadło, strzykawkę z systemem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki.