Opis przedmiotu zamówienia

DZP.3320.77.20 – Aparat USG z funkcją echokardiografii

| Lp. | Opis parametru | Warunek graniczny | Skala oceny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG z funkcją echokardiografii Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| ### Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami, z blokadą i do jazdy na wprost oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V ± 10%; 50Hz | TAK |  |  |
|  | Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę bez konieczności wymiany aparatu | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy | TAK podać |  |  |
|  | Podtrzymanie bateryjne wbudowane w aparat umożliwiające ponowne uruchomienie aparatu i gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż 20 sek. | TAK |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 21” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. - obraz USG powinien zajmować min. 50% pola monitora Regulacja lewo-prawo, góra-dół. Rozdzielczość monitora 1920×1080 lub 1600x1200 lub 1280x1024 | TAK podać |  | . |
|  | ## Powiększenie obrazu USG na cały ekran, tak aby obraz USG wypełnił więcej niż 80 % powierzchni ekranu | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | ## Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości | #### TAK |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy z regulacją kąta obrotu pulpitu prawo-lewo | #### TAK |  |  |
|  | Wieszaki na głowice po obu stronach pulpitu. | #### TAK |  |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku, przekątna min 12 cali | #### TAK podać |  |  |
|  | Panel sterowania z podświetlanymi lub oświetlonymi przyciskami na klawiaturze | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, nie mniej niż 1,3-12 MHz | #### TAK podać | 1,3-12MHz – 0 pkt 1,3-18 MHz – 5pkt Powyżej 18 MHz – 10 pkt |  |
|  | Min 4 aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK podać |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazowa cine loop | TAK |  |  |
|  | ### Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic usg, tzw. presety | TAK |  |  |
| ### Archiwizacja |  |  |  |  |
|  | ###### Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej JPG lub TIFF i AVI | TAK podać |  |  |
|  | ###### Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB | TAK podać |  |  |
|  | ###### Nagrywarka DVD-R | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych ( tzw. cine loop ) dla prezentacji Dopplera | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG lub TIFF, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi | TAK podać |  |  |
|  | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPG lub TIFF, AVI, DICOM | TAK |  |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |  |
|  | Obsługa protokołów w pełnym zakresie archiwizacji i wydruku obrazu oraz obsługi worklisty DICOM 3.0 z podłączeniem do sieci PACS/RIS użytkowanej w Zakładzie Radiologii. | TAK |  |  |
| ### Obrazowanie |  |  |  |  |
|  | Dostępne w aparacie tryby pracy: 2D M-Mode Color M-mode M-Mode anatomiczny Doppler pulsacyjny Doppler ciągły (oferowane głowice sektorowe) Doppler kolorowy Power (angio) doppler Doppler tkankowy kolorowy i spektralny | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Pakiet pomiarów i obliczeń - kardiologiczny dla dorosłych - naczyniowy | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego wraz z pakietami obliczeniowymi na obrazie ruchomym (w czasie rzeczywistym ) oraz na obrazie zamrożonym | TAK |  |  |
|  | Zoom ( bez utraty jakości ) min 8x na obrazie zatrzymanym i w min 8x w czasie rzeczywistym | TAK podać |  |  |
|  | Technika harmoniczna | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D – min. 1900 Hz | TAK podać |  |  |
|  | Głębokość skanowania min 36 cm | TAK podać |  |  |
|  | Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |  |
|  | Funkcja redukcji szumów ultradźwiękowych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz samej prezentacji bez obrazu 2D. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne lub półautomatyczne obrysowanie wsierdzia z możliwością korekty | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia ręcznej korekty obrysu poprzez cofnięcie kursorem do miejsca rozpoczęcia korekty | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu | TAK/NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Prezentacja DUPLEX 2D/Color Doppler dostępne ze wszystkich głowic | TAK |  |  |
|  | Prezentacja TRIPLEX w wariancie 2D/Color Doppler i PW dostępne ze wszystkich głowic | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80stopni | TAK podać |  |  |
|  | Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach min. 1-16 mm | TAK podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera pulsacyjnego min 8,5 m/s przy zerowym kącie korekcji | TAK podać | Największa wartość – 5pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera ciągłego min 12,5 m/s przy zerowym kącie korekcji | TAK podać | Największa wartość – 5pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK podać |  |  |
|  | Automatyczna zmiana częstotliwości Dopplera kolorowego wraz ze zmianą głębokości badania dla głowicy sektorowej. | TAK |  |  |
| # Sondy dedykowane do aparatu elektroniczne, szerokopasmowe |  |  |  |  |
|  | # Głowica sektorowa, do badań kardiologicznych dla dorosłych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub technologii matrycowej. # zakres częstotliwości pracy min 2-4 MHz # min. 80 elementów tworzących obraz # obrazowanie harmoniczne | TAK podać |  |  |
|  | # Głowica liniowa # - zakres częstotliwości pracy min. 4-9MHz - długość czoła głowicy max. 45 mm - min. 190 elementów tworzących obraz | TAK podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych # Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |
|  | Podłączenie i skonfigurowanie oferowanego aparatu USG z funkcją echokardiografii do istniejącego w Zakładzie Radiologii systemu PACS/RIS firmy Alteris | TAK |  |  |
|  | ##### Eksport raportu ( raport z logo O. Kardiologii ) pacjenta w formie pdf do systemu szpitalnego | TAK |  |  |
|  | ##### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  |  |
| ##### Możliwości rozbudowy dostępne na dzień składania oferty |  |  |  |  |
|  | ###### Możliwość rozbudowy o analizę Strain/Strain Rate oraz obrazowanie kinetyczne umożliwiające m.in. automatyczny obrys wsierdzia oraz pomiar frakcji wyrzutowej. Dostępne w aparacie | TAK |  |  |
|  | ###### Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanej analizy zaburzeń kurczliwości lewej komory serca w oparciu o technologię śledzenia plamek ultrasonograficznych obrazu 2D, z prezentacją wyników w formie wykresu kołowego typu „bulls-eye”. | TAK |  |  |
|  | # Możliwość rozbudowy o głowicę do badań przezprzełykowych dla dorosłych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub technologii matrycowej - zakres częstotliwości pracy min. 3-7 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne # - min. 2500 elementów tworzących obraz | TAK Podać typ i dane techniczne |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3,5 -6,5 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK Podać typ i dane techniczne |  |  |
|  | ###### Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo | TAK |  |  |
|  | ###### Możliwość rozbudowy o głowicę tzw. ślepą CW | TAK |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne
z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego aparatu USG z funkcją echokardiografii  ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Sposób przyznawania punktów wstępnych w ramach kryterium jakość 20%:

- pozycja 8, 14, 38 i 39 – parametr oceniany według zasad opisanych w kolumnie „Skala oceny”

- pozycja 44 i 45 – punktacja obliczona wg wzoru:

- LPK = wartość punktowa x (Wof - Wgr) : (Wmax - Wgr)

gdzie: LPK – liczba pkt za dany parametr,
Wgr – wartość graniczna parametru,
Wof – wartość parametru oferowanego przez Wykonawcę,
Wmax – maksymalna zaoferowana wartość.

| .....................................................… (miejscowość i data) | .....................................................… (podpis osoby / osób uprawnionych) |
| --- | --- |