OPI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AG.ZP 3320.48.20

Zadanie  2 - Aparat USG dla Poradni  Gastroenterologicznej

|  | Parametry / Warunek | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, 2020 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Min 4 aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK podać |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 250 dB | TAK podać |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, na ruchomym ramieniu z regulacją położenia ( obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu ). Przekątna ekranu min. 20 cali, rozdzielczość Full HD 1920×1080 lub 1600x1200. Obraz USG powinien zajmować min. 50% pola monitora | TAK podać | 20 cali – 0 pkt. ≥21 cali – 5 pkt. |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w płaszczyźnie: góra-dół i lewo-prawo | TAK |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę, przekątna min. 10 cali | TAK podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, nie mniej niż 2-18 MHz | TAK podać |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej ( tzw. Cineloop ) min. 19 000 obrazów | TAK podać |  |  |
|  | Głębokość skanowania min 40 cm | TAK podać |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 podać |  |  |
|  | Obrazowanie |  |  |  |
|  | Dostępne w aparacie tryby pracy min.: - Tryb B - Tryb M - Doppler pulsacyjny - Doppler kolorowy - Power Doppler - Power Doppler kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie min.: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości | TAK |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (FrameRate) dla trybu B min. 490 obrazów/s | TAK podać |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (FrameRate) B + kolor (CD) min. 380 obrazów/s | TAK podać |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach min.6 pasm częstotliwości | TAK podać | 7- 10 pasm na min. 1 głowicy – 5 pkt 11 – 14 pasm na min. 1 głowicy – 10 pkt powyżej 14 pasm na min. 1 głowicy – 15 pkt |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego ( CD ) min. +/- 3,0 m/s | TAK |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny – zakres prędkości min. +/- 7 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 1-20 mm | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni podać |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni podać |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/-80 stopni podać |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min. 5 wiązek ultradźwięków | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego ( w czasie rzeczywistym ) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich ( tzw. dual doppler ) | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie Duplex i Triplex dostępne ze wszystkich głowic | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach co najmniej: DICOM 3.0 , JPG lub TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie i płyty DVD | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Raporty z badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
|  | Napęd DVD-R | TAK |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB do podłączenia nośników typu PenDrive do nagrywania obrazów w formatach DICOM 3.0 , JPG lub TIFF, AVI - min 3 gniazda USB | TAK podać |  |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. X10 |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. X8 |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 8 |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Małych narządów - Naczyniowych - Mięśniowo-szkieletowych | TAK |  |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. -zakres częstotliwości pracy min. 2,5 -5 MHz - min. 192 elementy piezoelektryczne lub min. 600 elementów tworzących obraz w technologii cięcia kryształów -kąt obrazowania min. 55 stopni | TAK podać |  |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. -zakres częstotliwości pracy min. 5-10 MHz - min. 192 elementy piezoelektryczne lub min. 600 elementów tworzących obraz w technologii cięcia kryształów | TAK podać |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
|  | Pakiet do wyznaczania i analizy IMT | TAK |  |  |
|  | Głowica rektalna - zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz - min. 190 elementów -kąt obrazowania min. 160 stopni - obrazowanie harmoniczne | TAK podać |  |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: obrazowanie z użyciem środków kontrastujących w trybie Low MI z możliwością analizy napływu środka kontrastującego w czasie, wewnątrz zaznaczonego obszaru. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie gwarancji i po okresie gwarancji, np. podczas wizyty serwisanta podczas przeglądu | TAK |  |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |

1. Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego aparatu usg ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.