FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY

Tytuł zamówienia: Dostawa systemu monitorującego wraz z centralą i kardiomonitorami.
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP.3320.50.21

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę systemu monitorującego wraz z centrala i kardiomonitorami dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto
1.	Kardiomonitor / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	8 szt.
2	Centrala do kardiomonitorów / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	1 zestaw
Łączna cena netto:				Łączna cena brutto:

Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.

PODSTAWA DO PRZYZNANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM
„TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA”
A. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia to maksymalnie 60 dni licząc od daty zawarcia umowy.
Oferujemy termin realizacji zamówienia w ciągu …............. dni licząc od daty zawarcia umowy.

PODSTAWA DO PRZYZNANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM
„OKRES GWARANCJI”
B. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia (bez akcesoriów pomiarowych) to minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
Udzielam ....... miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres/ Adres do korespondencji: …..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Numer NIP:
 …...................................................................................................................................

d) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..
   telefon: …………………………………………………….......................
   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………....

e) Wykonawca:
a) [ ] jest mikroprzedsiębiorstwem
b) [ ] jest małym przedsiębiorstwem
c) [ ] jest średnim przedsiębiorstwem
d) [ ] prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
e) [ ] inny rodzaj
(należy odpowiednio zaznaczyć odpowiedni punkt a) - e)

Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
4. zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje na temat Podwykonawców:

Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie].
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać zakres części zlecanej oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania znanych Podwykonawców, jeżeli są miejscem wykonywania działalności tych Podwykonawców:
…...................................................................................................................................................

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Parametr/warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	KARDIOMONITORY – 8 SZT.	Tak
	Aparaty nowe, 2021 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak / podać
	Kardiomonitory o budowie modułowej z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy wymienny pomiędzy kardiomonitorami bez udziału serwisu / Monitorowanie: / Elektrokardiografia - EKG / Inwazyjne ciśnienie krwi tętniczej lub żylnej - IBP (4 linie) / Pulsoksymetria – SpO2 / Częstość oddechów (RR) / Nieinwazyjne ciśnienie tętnicze krwi (NIBP) / Temperatura (Temp) – 2 kanały pomiarowe / Pomiar rzutu minutowego serca (CO) metodą termodylucji i rzutu minutowego serca metodą ciągłą (CCO) / Przesłanie zapisu EKG do defibrylatora / Przesyłanie zapisu IBP do jednostki IABP / Kapnometria (CO2) - pomiar w strumieniu głównym lub bocznym w zależności od zastosowanego czujnika pomiarowego	Tak
	Kardiomonitory przeznaczone dla dorosłych. Kliniczne oprogramowanie do intensywnej terapii	Tak
	Kardiomonitory kompatybilne w zakresie modułów, algorytmów i akcesoriów pomiarowych z kardiomonitorami IntelliVue MX750 użytkowanymi przez Zamawiającego na sali operacyjnej kardiochirurgicznej i sali operacyjnej hybrydowej.	Tak
	Kardiomonitory wyposażone w moduł pomiarowy / element transportowy, który pozwala na ciągłe monitorowanie (podczas transportu pacjenta ) co najmniej: / - EKG, / - częstość oddechów (RR), / - SpO2, / - Temp, / - NIBP / - inwazyjne ciśnienie krwi IBP – dwa kanały pomiarowe / - kapnografia / Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących kardiomonitor z pacjentem. / Moduł/element transportowy z własnym, kolorowym, wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 5,5 cala, szeroki kąt widzenia, wyposażony w zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 120 minut monitorowania, uchwyt do przenoszenia.
	Przekątna ekranu wyświetlacza monitora min. 19" / Ekran kolorowy, obsługa za pomocą ekranu dotykowego, matowa powierzchnia wyświetlacza zapobiegająca odbijaniu się od matrycy promieni słonecznych, szeroki kąt widzenia min. 170 stopni	Tak / podać
	Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wentylatorów.	Tak
	Wyjście analogowe EKG i synchronizacji defibrylatora dla każdego kardiomonitora, wyjście inwazyjnego pomiaru ciśnienia dla 4 szt. kardiomonitorów	Tak
	Do wyboru przez użytkownika: / - minimum trzy odprowadzenia EKG / - krzywa oddechowa, / - krzywa pletyzmograficzna, / - minimum trzy krzywe ciśnienia tętniczego, / Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych różnych monitorowanych funkcji z możliwością rozbudowy do wyświetlania 12 krzywych dynamicznych	Tak / podać
	Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz	Tak
	Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie kardiomonitora / Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji kardiomonitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych).	Tak / podać
	Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 72 godzin	Tak / podać
	Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. / Rejestracja zdarzeń alarmowych. / Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego	Tak
	Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem	Tak
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny	Tak
	Menu i funkcja pomocy w języku polskim	Tak
	Pomiar EKG we wszystkich kardiomonitorach	Tak
	Wyposażenie dla wszystkich kardiomonitorów: przewód zbiorczy EKG - 10 szt., zestaw 5 przewodów elektrod EKG - 20 szt.	Tak
	Pomiar częstości serca w zakresie min. 30-250/min	Ta / podać
	Ciągły pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach.	Tak
	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -20,0 -(+) 20,0 mm	Tak / podać
	Ciągły pomiar, prezentacja wartości QT i QTc we wszystkich odprowadzeniach. Możliwość wyboru formuły dla QTc	Tak
	Pełna analiza rytmu pracy serca	Tak
	Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór.	Tak
	Detekcja i analiza sygnału stymulatora serca	Tak
	Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min. z regulowanym czasem alarmu bezdechu.	Tak / podać
	Pomiar saturacji i tętna we wszystkich kardiomonitorach	Tak
	Pomiar saturacji SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale z wykorzystaniem jednego z algorytmów: Masimo lub Nellcor, Philips FAST lub TruSignal.	Tak / podać
	Pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-3%.	Tak, podać
	Możliwość wyboru SpO2 jako źródła częstości rytmu serca	Tak
	Wyposażenie dla wszystkich kardiomonitorów: czujnik do pomiaru SpO2 wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych, miękki o długości min. 2 m - 16 szt., czujnik do pomiaru SpO2 wielokrotnego użytku na ucho dla dorosłych - 8 szt., przewód przedłużający o długości min. 2 m - 8 szt.	Tak
	Pomiar temperatury we wszystkich kardiomonitorach	Tak
	Pomiar temperatury obwodowej i powierzchniowej, wyposażenie dla wszystkich kardiomonitorów: czujnik temperatury powierzchniowej - 8 szt., czujnik temperatury głębokiej - 8 szt.	Tak
	Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,1°C w zakresie min. 10 - 40 stopni C	Tak, / podać
	Możliwość jednoczesnego pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1	Tak
	Pomiar nieinwazyjny ciśnienia tętniczego krwi we wszystkich kardiomonitorach	Tak
	Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną oscylometryczną	Tak
	Pomiar wyzwalany ręcznie lub automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min.	Tak, podać
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.	Tak
	Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły.	Tak
	Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości	Tak
	Wyposażenie dla wszystkich kardiomonitorów: wielorazowe mankiety pomiarowe bez lateksu dla dorosłych, różne rozmiary mankietów: duży - 8 szt., extra duży - 2 szt. średni - 14 szt. mały - 8 szt., przewód połączeniowy - 8 szt.	Tak
	Pomiar kapnografii we wszystkich kardiomonitorach / Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. / Wyposażenie dla wszystkich kardiomonitorów: czujnik pomiarowy w strumieniu bocznym – 2 szt., min. 20 jednorazowych linii próbkujących dla niezaintubowanych i min. 20 jednorazowych linii próbkujących dla zaintubowanych	Tak
	Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi we wszystkich kardiomonitorach	Tak
	Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 4 kanały: tętnicze i żylne. / Jednoczesne monitorowanie 4 ciśnień, tj.: / - ciśnienie metodą krwawą z tętnicy / - ośrodkowe ciśnienie żylne / - ciśnienie z aorty / - ciśnienie z tętnicy płucnej / Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 300 mmHg. / Połączenie i przesyłanie sygnału IBP do posiadanych przez Szpital pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej typu Datascope i Cardiosave Hybrid (zapis ciśnienia na jednostce IABP) realizowane za pomocą 4 szt. modułów pomiarowych przenoszonych między kardiomonitorami / Wyposażenie dla wszystkich kardiomonitorów: / - przewód interfejsowy IBP - 26 szt. / - adapter do pomiaru dwóch ciśnień IBP - 16 szt.	Tak
	Moduł pomiarów hemodynamicznych dla 8 szt. kardiomonitorów / - monitorowane funkcja życiowe: / a) inwazyjne ciśnienie ( IBP), dwa kanały pomiarowe z wykorzystaniem adaptera do pomiaru dwóch ciśnień / b) temperatura (Temp)	Tak
	Moduł pomiaru rzutu serca – wersja 1 - 4 szt. / - monitorowanie rzutu serca (CO) metodą termodylucji z wykorzystaniem cewnika Swana Ganza / - wyposażenie dla 4 modułów: / 1. przewód interfejsu CO - 4 szt. (1 przewód do modułu ) / 2. wielorazowa sonda temperatury injektatu (dł. 0,5 m) – 4 szt. (1 przewód do modułu)	Tak
	Moduł pomiaru rzutu serca – wersja 2 - 4 szt. / - monitorowanie rzutu serca (CO) metodą termodylucji z wykorzystaniem cewnika Swana Ganza oraz metodą termodylucji przezpłucnej (PiCCO) / - monitorowanie ciągłego rzutu serca (CCO) metodą termodylucji przezpłucnej (PiCCO) i analizy konturów fali tętna krzywej ciśnienia tętniczego / - wyposażenie dla 4 modułów: / 1. przewód interfejsu CO - 4 szt. (1 przewód do modułu ) / 2. wielorazowa sonda temperatury injektatu (dł. 0,5 m) – 4 szt. (1 przewód do modułu) / 3. sonda temperatury PiCCO typu inline - 4 szt. (1 przewód do modułu)	Tak
	Inne
	Wszystkie moduły wymienne pomiędzy kardiomonitorami.	Tak
	Kalkulator dawek leków z konfigurowalną listą	Tak
	Kardiomonitor przygotowany do pracy w sieci centralnego monitorowania.	Tak
	Min. 300 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów - zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego	Tak, podać
	Uchwyt do montażu kardiomonitora na moście zasilającym z możliwością regulacji obrotu i nachylenia oraz wysokości wspomaganej sprężyną gazową , z koszykiem na akcesoria.	Tak
	Wbudowany min. 1 port USB, złącze sieci przewodowej, możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego.	Tak
II.	CENTRALA DO KARDIOMONITORÓW – 1 SZT.	Tak
	Aparat nowy, 2021 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak / podać
	Stanowisko centralnego monitorowania obsługujące min. 8 kardiomonitorów, podłączenie do serwera sieciowego/archiwizującego Oddziału Kardiologii	Tak
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska monitorowania	Tak, podać
	Prezentacja danych na dwóch monitorach LCD, ekrany kolorowe o przekątnej min. 24" o wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080	Tak, podać
	Wprowadzanie danych za pomocą standardowej klawiatury komputerowej i myszy	Tak
	Równoczesny podgląd parametrów życiowych wszystkich pacjentów (wartości liczbowe i krzywe dynamiczne).	Tak
	Ilość wyświetlanych jednoczasowo krzywych z jednego monitora stacjonarnego min. 2 (możliwość wyboru parametrów) przy monitorowaniu wszystkich pacjentów.	Tak, podać
	Ilość wyświetlanych jednoczasowo parametrów numerycznych z jednego kardiomonitora stacjonarnego min. 3 (możliwość wyboru parametrów)	Tak, podać
	Możliwość podglądu min. 8 mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego)	Tak, podać
	Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 72 godzin obserwacji pacjenta	Tak, podać
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek	Tak
	Konfiguracja zakresów alarmowych w kardiomonitorach obserwacyjnych z poziomu centrali	Tak
	Wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w kardiomonitorze obserwacyjnym)	Tak
	Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w kardiomonitorze z poziomu monitora centralnego.	Tak
	Drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej A4.
	Centrala wyposażona w zasilacz awaryjny typu UPS	Tak
	Fizyczne (rozprowadzenie okablowania ) i programowe podłączenie, monitoring i zapis danych z 8 szt. kardiomonitorów zaoferowanych w pkt I, centrali w pkt II i serwera sieciowego/archiwizującego zlokalizowanego na Oddziale Kardiologii	Tak
	Dostęp do zapisów stacji centralnego monitorowania za pomocą standardowej przeglądarki internetowej umożliwiający jednoczesny podgląd wszystkich monitorowanych stanowisk z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej lub poza siecią szpitalną w sytuacji zapewnienia przez Zamawiającego możliwości połączenia się z siecią szpitalną za pośrednictwem bezpiecznego połączenia typu VPN	Tak
	Inne
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. / Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	Tak / podać

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania, w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego systemu monitorującego z centralą i kardiomonitorami ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Na oferowany przedmiot zamówienia (bez akcesoriów pomiarowych) Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
Wymagany okres gwarancji na akcesoria pomiarowe to 12 miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

Warunki gwarancji:
czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłuższy niż 3 dni robocze liczony od daty zgłoszenia a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 5 dni roboczych
graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji to 5 dni roboczych
- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół – 3
- w przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy
- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

1. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.
2. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta (wersja papierowa i elektroniczna) oraz instrukcję serwisową.

1. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatów, a dodatkowe - w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.
2. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej potwierdzone wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia na wykonywanie konserwacji i przeglądów oraz podstawowych napraw i diagnostyki oferowanego systemu monitorującego po okresie obowiązywania gwarancji.