OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  ŁÓŻKA PORODOWE – 2 SZT.

AG.ZP  3320.69.19

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Łóżko fabrycznie nowe, 2019 rok produkcji Producent Kraj pochodzenia Model/typ | TAK |  |  |
| II. | Opis parametrów dla każdego łóżka porodowego |  |  |  |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pacjentki we wszystkich pozycjach porodu (klasyczna, siedząca, boczna, klęcząca, kuczna) | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka stabilnie oparta na mechanizmie pantografowym lub ramion wznoszących | TAK |  |  |
|  | Łóżko porodowe wyposażone w szczyt od strony głowy | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dopuszczalne całkowite robocze obciążenie łóżka min. 220 kg | TAK podać |  |  |
|  | Długość łóżka (wraz z materacem) mieszcząca się w zakresie: 1950 - 2340 mm | TAK podać |  |  |
|  | Szerokość łóżka z podniesionymi barierkami mieszcząca się w zakresie: 980 - 1150 mm | TAK podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości łóżka | TAK |  |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 610 mm. Wymiar dotyczy górnej powierzchni materaca. | TAK podać |  |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 850 mm. Wymiar dotyczy górnej powierzchni materaca. | TAK podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie min. 00-60o | TAK podać |  |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami z obu stron leża. | TAK |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga: min. 7o | TAK podać |  |  |
|  | Automatyczna, elektryczna korekta nachylenia segmentu siedziska podczas podnoszenia segmentu oparcia pleców – ograniczenie zsuwania się pacjentki w dół łóżka podczas porodu. Zakres automatycznej korekty segmentu siedziska w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-15º | TAK |  |  |
|  | Segment nożny leża z regulacją wysokości (względem wysokości siedziska) | TAK |  |  |
|  | Segment nożny zdejmowany, wyposażony w zintegrowaną podstawę umożliwiająca postawienie go na podłodze lub możliwość całkowitego wsunięcia segmentu nożnego wraz z materacem pod siedzisko | TAK |  |  |
|  | Sterowniki łóżka wbudowane w barierki boczne od strony zewnętrznej (dla personelu): - wysokością, - kątem nachylenia segmentu pleców, - kątem nachylenia segmentem siedziska - oświetlenia nocnego | TAK |  |  |
|  | Sterowniki łóżka wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej (dla pacjentki) do sterowania min.: - kątem nachylenia segmentu pleców, - kątem nachylenia segmentem siedziska | TAK |  |  |
|  | Przełącznik do blokowania działania przycisków dla pacjentki zlokalizowany w miejscu dla niej niedostępnym – w podstawie łóżka od strony głowy | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Łóżko przejezdne z centralną blokadą kół i funkcją jazdy "na wprost". | TAK |  |  |
|  | Zdejmowane, poszycie materaca ze zgrzewanymi lub zszywanymi krawędziami gwarantujące całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w części krocza i siedziska | TAK |  |  |
|  | Grubość materaca segmentu siedziska oraz pleców min. 75mm, grubość materaca w segmencie nożnym min. 55mm | TAK podać |  |  |
|  | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem V kształtne | TAK |  |  |
|  | Miska pod segment siedziska, z możliwością demontażu bez użycia narzędzi o pojemności min. 8 litrów | TAK podać |  |  |
|  | Podkolanniki zintegrowane z podparciami pod stopy z możliwością regulacji wysokości dzięki elektrycznej regulacji całego segmentu nożnego, w celu łatwiejszego wspomagania repozycjonowania pacjentki na łóżku | TAK |  |  |
|  | Podkolannik z możliwością ustawienia jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu lub podparcia pod stopy z płynną regulacją kąta nachylenia i rozwarcia przy użyciu jednej ręki | TAK |  |  |
|  | Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję lub podkolanniki z przegubem kulowym z blokadą umożliwiająca w łatwy sposób ułożenie podkolanników w dogodnym położeniu | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane uchwyty porodowe chowane pod leże z użyciem jednej ręki, pokryte materiałem zapobiegającym ślizganiu rąk | TAK |  |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK |  |  |

AG.ZP 3320.69.19