OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AG.ZP  3320.5.20

Zadanie 2 - Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – 3szt.

| ##### Lp. | Parametr/warunek | ### Wartość wymagana | Skala oceny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
|  | Modułowa budowa pompy. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy składany monitor LCD z możliwością odłączenia od konsoli w czasie transportu, przekątna ekranu min.12” | TAK podać |  |  |
|  | Graficzna prezentacja stanu wypełnienia balonu oraz napełnienia butli z helem | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Praca pompy w trybach min. automatyczny, półautomatyczny | TAK |  |  |
|  | Dostępne tryby wyzwalania kontrapulsacji min. sygnałem EKG, falą ciśnienia, | TAK |  |  |
|  | Wyjście sygnału ciśnienia do zewnętrznego monitora | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy pompy pozwalający na skuteczną kontrapulsację w zakresie min. 40 do 200 bpm | #### TAK | Zakres minimalny – 0 pkt Zakres szerszy od minimalnego – 10 pkt |  |
|  | Drukarka termiczna dwukanałowa | TAK |  |  |
|  | Prędkość wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyświetlanych danych na monitorze min. 25 mm/s | TAK |  |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i optycznych dla wszystkich parametrów - wyciek helu - niskiego ciśnienia helu - utraty wyzwalania EKG - odklejenia elektrod - nieprawidłowości komputera sterującego pracą pompy | TAK |  |  |
|  | Samotestowanie urządzenia w czasie uruchamiania i cyklicznie podczas pracy | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu Serca i wyzwalania załamkiem R w przypadku migotania przedsionków | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji | TAK |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie pary wodnej ( kondensatu ) z układu przez system osuszania- bez zbiornika na kondensat ( brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do kontrapulsacji. | TAK |  |  |
|  | Pompa przystosowana do współpracy z cewnikami wyposażonymi w światłowodową transmisję sygnału ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Możliwość wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez przerywania terapii | TAK |  |  |
|  | Urządzenie dostosowane do transportu w warunkach szpitalnych, transportu karetką i lotniczego | TAK |  |  |
|  | Pompa zamontowana na wózku z czterema kołami skrętnymi, z możliwością szybkiego zdjęcia pompy z wózka (tzw. wersja transportowa ) | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE -0 pkt |  |
|  | Pompa po zdjęciu z wózka wyposażona we własne kółka | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE -0 pkt |  |
|  | Pompa wyposażona w wewnętrzny zintegrowany zbiornik helu gwarantujący autonomiczność pracy ( min. 3 doby ) niezależnie od podłączonej butli z helem. Rezerwuar ze względów bezpieczeństwa niedostępny z zewnątrz | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE -0 pkt |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V (+/- 10%), 50Hz Zasilanie z akumulatorów min. 3 godz. | TAK |  |  |
|  | W zestawie dla każdej z pomp: - butle z helem wielokrotnego użytku, min po 3 szt. - kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy - papier do drukarki | TAK podać |  |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |

AG.ZP 3320.5.20

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Dla  pkt 9,20,21,22 – Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie  „Punktacja”.

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy ( powyżej 7 dni ) wstawienie aparatu zastępczego.

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................( max 7 dni roboczych )

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

AG.ZP 3320.5.20

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.  Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

- Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta oraz instrukcję serwisową.

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatu, a dodatkowe -  w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.

- Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu na wykonywanie napraw, konserwacji i przeglądów oferowanej pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Miejscowość, data: ........................................................

…………….........................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)

AG.ZP 3320.5.20