DZP 3320.63.21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr  1

Zamknięty system do pobierania krwi wraz z dzierżawą 1 aparatu do odczytu OB

i dzierżawą 2 wirówek laboratoryjnych

| # 1 # Lp. |  | ### 2 ### Nazwa asortymentu | ### 3 ### Ilość sztuk / 24 miesiące |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Probówko-strzykawka/probówka na surowicę z aktywatorem wykrzepiania i separatorem trwale oddzielającym surowicę od skrzepu, poj. 3,0 – 5,0 ml, wymiary 13 / 75 mm. Czas wykrzepiania u pacjentów nie leczonych antykoagulantami nie dłużej niż 30 min. Do oferty należy dołączyć wyciąg z opisu probówki producenta. | 400 000 |  |
| 2 |  | Probówko-strzykawka/probówka na surowicę z aktywatorem wykrzepiania i separatorem trwale oddzielającym surowicę od skrzepu, poj. 1,0– 2,7 ml, wymiary 13 / 75 mm. Czas wykrzepiania u pacjentów nie leczonych antykoagulantami nie dłużej niż 30 min. Do oferty należy dołączyć wyciąg z opisu probówki producenta. | 18 000 |  |
| 3 |  | Probówko-strzykawka/probówka na surowicę z aktywatorem wykrzepiania, poj. 8,0 – 10,0 ml, z polem do opisu | 18 000 |  |
| 4 |  | Probówko-strzykawka/probówka na morfologię z K-EDTA, poj. 1,0 – 2,7 ml, wymiary 13/75 mm. | 230 000 |  |
| 5 |  | Probówko-strzykawka/probówka na morfologię z K-EDTA, poj. 6,0 – 8,0 ml, kolor korka inny niż probówki z poz.4 | 40 000 |  |
| 6 |  | Probówko-strzykawka/probówka na układ krzepnięcia z cytrynianem sodu 3,2 %, poj. 2,7 - 3,0 ml, wymiary 13/75 mm. | 98 500 |  |
| 7 |  | Probówko-strzykawka/probówka na układ krzepnięcia z cytrynianem sodu 3,2 %, poj. 1,0 -2,0 ml, wymiary 13/75 mm. | 6 000 |  |
| 8 |  | Probówko-strzykawka/probówka z fluorkiem sodu do oznaczania glukozy , poj. 1,0 – 2,0 ml, wymiary 13/75 mm | 21 000 |  |
| 9 |  | Probówko-strzykawka/probówka do OB, poj. 1,0 – 2,5 ml do zaoferowanego aparatu do odczytu OB. | 10 000 |  |
| 10 |  | Probówko-strzykawka/probówka z heparyną litową, poj. 1,5 – 3,0 ml ,wymiary 13/75 mm | 30 000 |  |
| 11 |  | Probówko-strzykawka/probówka do pseudotrombocytopenii, poj.1,5-2,7 ml | 100 |  |
| 12 |  | Igła systemowa nr 8 Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności i certyfikat jednostki notyfikowanej. | 350 000 |  |
| 13 |  | Igła systemowa nr 7 Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności i certyfikat jednostki notyfikowanej. | 3 000 |  |
| 14 |  | Igła motylkowa z adapterem do posiewu krwi do butelek typu BactAlert (BioMerieux) 0,8 x 19 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, dren o długości 160 – 300 mm. | 8 000 |  |
| 15 |  | Adaptery do igieł systemowych ( jeżeli system wymaga). Średnica po obwodzie zewnętrznym, na końcu gdzie montowana jest igła , nie większa niż 19 mm. | str. 1 z 5 400 000 |  |
| 16 |  | Adapter luer zintegrowany z uchwytem systemowym Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności i certyfikat jednostki notyfikowanej. | 3 000 |  |
| 17 |  | Łącznik do wenfonów / adapter do systemu zamkniętego umożliwiający pobieranie krwi z końcówki Luer i kaniuli typu wenflon. |  | 50 000 |
| 18 |  | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył”nr 8, długość drenu max.200 mm, kompatybilna z oferowanym systemem. |  | 10 000 |
| 19 |  | Inne elementy niezbędne do stosowania systemu zamkniętego. |  | wypisać |

Parametry graniczne dla  zamkniętego systemu do pobierania krwi

| Lp | Parametr graniczny | Warunek konieczny | Opisać spełnienie TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał, z którego są wykonane probówki jest odporny na uszkodzenia w transporcie i w czasie wirowania. | TAK |  |
| 2. | Możliwość połączenia z tradycyjnym sprzętem typu Luer z zachowaniem zasad systemu zamkniętego. | TAK |  |
| 3. | System zamknięty musi posiadać konstrukcję umożliwiającą optyczną kontrolę pobierania krwi, tzn. uchwyty, probówki, wężyki igieł motylkowych muszą być przejrzyste aby był widoczny napływający strumień krwi. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie elementy oferowanego systemu zamkniętego muszą być w pełni kompatybilne. | TAK |  |
| 5. | Kompletny zestaw do pobrania krwi składa się maksymalnie z 3 elementów (igła, adapter, probówka). | TAK |  |
| 6. | W ofercie zostanie uwzględnione wstępne przeszkolenie personelu Laboratorium i wszystkich oddziałów Szpitala w zakresie obsługi systemu. Po okresie 12 miesięcy zostanie przeprowadzone dla wymienionych grup szkolenie przypominające w formie osobistej lub e-learningowej. | TAK |  |

Str. 2 z 5

Parametry oceniane  zamkniętego systemu do pobierania krwi

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Opisać spełnienie TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie elementy systemu zamkniętego pochodzą od jednego producenta. | TAK - 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Probówki z pozycji 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 posiadają zamknięcie zakręcane. | TAK - 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Str. 3 z 5

Parametry graniczne  dla aparatu do pomiaru OB ( dzierżawa)

| Lp. |  | Opis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wykonawca/Producent |  |  |  |
| 2 |  | Nazwa – model / typ |  |  |  |
| 3 |  | Rok produkcji |  |  |  |
| Lp. | Parametr graniczny |  | Warunek konieczny | Opisać spełnienie TAK/NIE |  |
| 1. | Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r. |  | TAK |  |  |
| 2. | Automatyczny system do odczytu OB. |  | TAK |  |  |
| 3. | Detekcja nieprawidłowo pobranych próbek. |  | TAK |  |  |
| 4. | Aparat wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych z probówek. |  | TAK |  |  |
| 5. | Wynik odczytu OB podawany jest po 1 godzinie lub po jednej i dwóch godzinach. |  | TAK |  |  |
| 6. | Drukarka wewnętrzna lub zewnętrzna. |  | TAK |  |  |
| 7. | Wydajność aparatu nie mniej niż 20 oznaczeń / 1 godzinę. |  | TAK |  |  |
| 8. | Aparat wyposażony w mieszadło wewnętrzne lub dołączone mieszadło zewnętrzne obrotowe. |  | TAK |  |  |
| 9. | Integracja aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym ( InfoMedica – Asseco). |  | TAK |  |  |
| 10. | W ofercie zostanie uwzględnione przeszkolenie personelu Laboratorium w zakresie obsługi aparatu ( 5 osób). |  | TAK |  |  |
| 11 | Udział w zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości OB. |  | Co najmniej 2 cykle w roku |  |  |

Parametry graniczne  dla 2 wirówek laboratoryjnych (dzierżawa)

| Lp. |  | Opis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wykonawca/Producent |  |  |  |
| 2 |  | Nazwa – model / typ |  |  |  |
| 3 |  | Rok produkcji |  |  |  |
| Lp. | Parametr graniczny |  | Warunek konieczny | Opisać spełnienie TAK/NIE |  |
| 1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r |  | TAK |  |  |
| 2. | Rotor wychylny. |  | TAK |  |  |
| 3. | Ilość gniazd nie mniej niż po 24. |  | TAK |  |  |
| 4. | Regulowana wielkość obrotów oraz czas wirowania. |  | TAK |  |  |
| 5. | Rotory kompatybilne z zaoferowanymi probówkami. |  | TAK |  |  |
| 6. | Prędkość wirowania w zakresie od co najmniej 300 do co najmniej 5 000 obr / min. |  | TAK | Str. 4 z 5 |  |
| 7. | Funkcja programowania szybkości przyspieszenia i hamowania. |  | TAK |  |  |

W odniesieniu do sprzętu dzierżawionego (aparat do pomiaru OB i dwu wirówek):

- Należy podać dane teleadresowe jednostki, która będzie świadczyła obsługę serwisową.

- Termin dostawy sprzętu – 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zadanie nr  2

Probówki do pobierania krwi włośniczkowej ( mikrometoda)

| # 1 # Lp. | ### 2 ### Nazwa asortymentu | ### 3 ### Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówka do pozyskiwania krwi włośniczkowej na badania hematologiczne, z K – EDTA, z kapilarą, pojemność 200 – 500 ul. | 5 500 |
| 2 | Probówka do pozyskiwania krwi włośniczkowej na badania biochemiczne, z kapilarą, pojemność 200 – 800 ul. | 4 700 |
| 3 | Probówka do pozyskiwania krwi włośniczkowej na badania glukozy z fluorkiem sodu, z kapilarą, pojemność 200 – 800 ul. | 700 |

Zadanie nr  3

Probówki do metody manualnej oraz inne akcesoria niezbędne do obsługi pobierania krwi

| # 1 # Lp. | ### 2 ### Nazwa asortymentu | ### 3 ### Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rurka / pipeta wyskalowana do manualnego odczytu OB. | 400 |
| 2 | Statyw do OB metodą manualną. | 1 |
| 3 | Probówko-strzykawka/probówka do OB metodą manualną, poj.1,0 – 2,5 ml z polem do opisu. | 300 |
| 4 | Staza wielokrotnego użytku, bezlateksowa, z regulatorem uścisku i z przyciskiem odpięcia. | 100 |
| 5 | Staza jednorazowego użytku, bezlateksowa, z perforacją umożliwiającą rozdzielenie odcinków staz. | 33 000 |
| 6 | Marker czarny permanentny do pisania na szkle i plastiku, grubość kreski do 1 mm. | 400 |

Str. 5 z 5