OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AG.ZP  3320.28.20

Zadanie 1 - Videogastroskop – 1szt.

| ## Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Videogastroskop HDTV wysokiej rozdzielczości Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019 Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Średnica sondy | Max 9,9mm |  |
|  | Długość robocza | max 1100 mm podać |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra/dół Prawo/lewo | 210/90 stopni 100/100 stopni podać |  |
|  | Kąt pola widzenia | Min 140 stopni podać |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Dedykowana pompa płucząca z funkcją płukania | TAK podać |  |
|  | Przystosowany do współpracy z posiadanym przez Szpital procesorem wizyjnym CV-190 i źródłem światła CLV-190 prod. Olympus | TAK |  |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2 plus, ETD-3 (GA) oraz Mini ETD-2 GA prod. Olympus | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego  przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 2 - Videokolonoskop – 2szt.

| ## Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Videokolonoskop HDTV wysokiej rozdzielczości Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019 Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Średnica kanału biopsyjnego | Min. 3,7 mm podać |  |
|  | Długość robocza | jeden endoskop krótki max 1330 mm drugi endoskop długi min. 1600 mm Podać |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra/dół Prawo/lewo | 180/180 stopni 160/160 stopni podać |  |
|  | Kąt pola widzenia | Min 170 stopni podać |  |
|  | Regulowana sztywność sondy | TAK |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Dedykowany do endoskopii ssak elektryczny z płynną regulacją mocy ssania – 1szt. | TAK podać |  |
|  | Przystosowany do współpracy z posiadanym przez Szpital procesorem wizyjnym CV-190 i źródłem światła CLV-190 prod. Olympus | TAK |  |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2 plus, ETD-3 (GA) oraz Mini ETD-2 GA prod. Olympus | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego  przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 3 - Videoduodenoskop – 1szt.

| ## Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Videoduodenoskop Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019 Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Blokowanie prowadnic w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła | TAK |  |
|  | Średnica kanału biopsyjnego | 4,2 mm |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra/dół Prawo/lewo | 120/90 stopni 90/110 stopni podać |  |
|  | Kąt pola widzenia | Min. 100 stopni |  |
|  | Przystosowany do współpracy z posiadanym przez Szpital procesorem wizyjnym CV-190 i źródłem światła CLV-190 prod. Olympus | TAK |  |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2 plus, ETD-3 (GA) oraz Mini ETD-2 GA prod. Olympus | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego  przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 4 - Diatermia endoskopowa – 1szt.

| ## Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia endoskopowa Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019 Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
|  | Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy do komunikacji z użytkownikiem | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy bez przycisków | TAK/NIE | 0 pkt – z przyciskami 10 pkt – bez przycisków |  |
|  | Interfejs oraz komunikaty błędów w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisywania zgrupowanych ustawień stanowiących kolejne kroki danej procedury | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na włączniku nożnym | TAK |  |  |
|  | Włącznik nożny bezprzewodowy z trzema przyciskami: do cięcia, koagulacji oraz zmiany ustawień | TAK |  |  |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do min. 120 W | TAK podać |  |  |
|  | Koagulacja monopolarna do min. 120 W | TAK podać |  |  |
|  | Koagulacja bipolarna do min. 120 W | TAK podać |  |  |
|  | Dwa tryby przerywanego cięcia monopolarnego. | TAK |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy o różnych częstotliwościach, informujący o korzystaniu z opcji cięcia lub koagulacji | TAK |  |  |
|  | Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych | TAK |  |  |
|  | Przystawka lub wewnętrzny moduł do współpracy z argonem | TAK |  |  |
|  | Automatyczne regulowanie przepływu argonu w zależności od rodzaju używanej sondy | TAK |  |  |
|  | Koagulacja argonowa z mocą min. 120W | TAK podać |  |  |
|  | Funkcja pomiaru natężenia/regulacji iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalności koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotności narzędzi do endoterapii | TAK |  |  |
|  | Tryb koagulacji argonowej, w którym obszar koagulacji jest niezależny od odległości między sondą a tkanką, umożliwiający przeprowadzanie stałej i bezpiecznej hemostazy z ograniczoną karbonizacją, zwłaszcza dla delikatnych struktur tkankowych | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień | TAK |  |  |
|  | Wózek do umieszczenia diatermii wraz z przystawką argonową, z uchwytem/półką na włącznik nożny, półkę do pompy endoskopowej, szufladę/koszyk na akcesoria i przewody, schowkiem na butlę z argonem. | TAK |  |  |
|  | Kabel monopolarny – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa – 300 szt. | TAK |  |  |
|  | Kabel wielorazowy do elektrod neutralnych jednorazowych– 2szt. | TAK |  |  |
|  | Sonda argonowa jednorazowa ze zintegrowanym przyłączem – 20 szt. | TAK |  |  |
|  | Butla z argonem – 1szt. | TAK |  |  |
|  | Butlowy reduktor ciśnienia do argonu – 1szt. | TAK |  |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego  przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Oświadczenie Wykonawcy dot.  warunków gwarancji i szkolenia

(dotyczy zadania 1, zadania 2, zadania 3)

- Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Na oferowany przedmiot udzielam .......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego przedmiotu zamówienia oraz  bezpłatną naprawę wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń, tj.

-wady materiałowe, konstrukcyjne i w wykonawstwie,

-wszelkie uszkodzenia eksploatacyjne,

-zalania i zawilgocenia endoskopu,

-zatkania i uszkodzenia mechaniczne kanałów endoskopu,

-inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji będzie wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych w przypadku drobnych napraw ( dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy ) a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy nie dłużej niż 12 dni roboczych,  w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 5 dni roboczych wstawienie aparatu zastępczego.

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max 7 dni roboczych)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres, telefon, faks, mail:

..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta .

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

Miejscowość, data: ........................................................                                                                                           ................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)

Oświadczenie Wykonawcy dot.  warunków gwarancji i szkolenia

(dotyczy zadania 4)

- Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot udzielam .......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia  a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski  nie dłuższy niż 7 dni roboczych

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max 5 dni roboczych)

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy.

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres , telefon, faks, mail;

..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta.  Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

- Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta ( wersja papierowa i elektroniczna ) oraz instrukcję serwisową.

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatu, a dodatkowe -  w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.

- Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia na wykonywanie konserwacji i przeglądów oraz podstawowych napraw i diagnostyki oferowanej diatermii endoskopowej po okresie obowiązywania gwarancji.

Miejscowość, data: ........................................................                                                                                             ................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)