AT. Z 2150.6.2.2022

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Nazwa zadania:

„Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do śródoperacyjnego monitoringu nerwów   krtaniowych    na  potrzeby Oddziału  Chirurgii Ogólnej  i   Onkologicznej     w Samodzielnym    Publicznym  Szpitalu    Wojewódzkim  im. Papieża  Jana  Pawła II        			                                                                              w  Zamościu”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie do śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych – 1szt.

| ## Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2021 r. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Aparat do neuromonitoringu nerwów krtaniowych w chirurgii endokrynologicznej | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min.12” | TAK podać |  |
|  | Interfejs pacjenta do podłączenia elektrod w chirurgii endokrynologicznej, wielorazowy przewód o dł. min. 4m | TAK |  |
|  | Elektrody odbiorcze jak i stymulacyjne podłączane do interfejsu pacjenta z możliwością zamocowania do szyny stołu operacyjnego (brak konieczności podłączania elektrod bezpośrednio do monitora) | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 4 kanały robocze | TAK |  |
|  | Zdefiniowane procedury dla poszczególnych specjalności bez konieczności zmiany ustawień parametrów; tworzenie indywidualnych procedur według potrzeb użytkownika | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola elektrod, prezentacja na ekranie monitora. Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu – wizualny lub dźwiękowy | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od min. 0-25 mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów min. 1-60 Hz ( skok co 1Hz) do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu min. 90 V | TAK podać |  |
|  | Stymulacja elektrodą stymulacyjną sygnalizowana dźwiękowo (różnorodny dźwięk w przypadku zastymulowania nerwu jak i struktur w których nie znajduje się nerw) | TAK |  |
|  | Regulacja stymulacji z panelu dotykowego i pokrętłem nawigacyjnym | TAK |  |
|  | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie do pamięci wewnętrznej aparatu | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | TAK |  |
|  | Obrazowanie potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | TAK |  |
|  | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń – artefaktów | TAK |  |
|  | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | TAK |  |
|  | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych przy wykresach | TAK |  |
|  | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku min. PDF, JPG, DOC | TAK |  |
|  | Zatrzymania widoku całego ekranu – funkcja freeze | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne kodowane kolorami i dźwiękowe o potencjalnym zagrożeniu uszkodzenia nerwu podczas zastosowania elektrody ciągłej | TAK |  |
|  | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy wbudowanego skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania aparatu w chirurgii kręgosłupa, chirurgii laryngologicznej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii i chirurgii rektalnej | TAK |  |
|  | Przewód przyłączeniowy do elektrody odbiorczej naklejanej na rurkę intubacyjną min. czterokanałową. Przewód wielorazowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowa elektroda min. 4 kanałowa ( 8 odprowadzeń) EMG, naklejana na rurki intubacyjne w rozmiarze min. 7-9 mm w komplecie z powierzchniową elektrodą neutralną – 10 szt. | TAK podać |  |
|  | Jednorazowa sonda bipolarna do bezpośredniej stymulacji nerwów o długości roboczej 4-5cm, ze zintegrowanym przewodem o długości min. 3m – 10 szt. | TAK podać |  |
|  | Para jednorazowych, sterylnych elektrod igłowych o długości igły 15 mm i długości przewodu min. 1,5 m – 10 par | TAK podać |  |
|  | Trójka jednorazowych, sterylnych elektrod igłowych o długości igły 15 mm i długości przewodu min. 1,5 m – 10 trójek | TAK podać |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego  przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Sporządziła :

Grażyna Drankowska

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia  a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski  nie dłuższy niż 7 dni roboczych

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max 7 dni roboczych)

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy.

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta.  Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

- Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta ( wersja papierowa i elektroniczna ).

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatu, a dodatkowe -  w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.

Miejscowość, data: ........................................................

..............................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)