A. Sala zabiegowa hybrydowa

B. Sala zabiegowa kardiochirurgiczna

C. Sala zabiegowa elektroterapii

- Sala zabiegowa hybrydowa - Angiograf - Lampy operacyjne - Kolumna chirurgiczna - Kolumna anestezjologiczna - Aparat do znieczulenia ogólnego - Diatermia - Wyposażenie dodatkowe

|  | Opis parametru | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ANGIOGRAF – 1 KPL |  |  |
|  | Cechy ogólne |  |  |
|  | Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń z wyposażeniem. Fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji min. 2019 Producent ##### Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Jednopłaszczyznowy system rentgenowski o zmotoryzowanych ruchach do wykonywania procedur interwencyjnych i diagnostycznych | TAK |  |
|  | System przystosowany do warunków architektonicznych pomieszczeń posiadanych przez Zamawiającego, przeznaczonych dla potrzeb sali operacyjnej hybrydowej | TAK |  |
|  | Statyw |  |  |
|  | Mocowanie statywu do sufitu | TAK |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (statyw za głową pacjenta oraz statyw z obu boków stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu | TAK |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej (z tyłu/ z boku za głową pacjenta) umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron bez konieczności obrotu stołu | TAK |  |
|  | Pamięć pozycji statywu – co najmniej 50 pozycji | TAK podać |  |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją z elementami aparatu i zaoferowanym stołem pacjenta | TAK opisać |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej na wózku jezdnym | TAK |  |
|  | Generator wysokich częstotliwości |  |  |
|  | Moc wyjściowa nie mniejsza niż 100 kW | TAK podać |  |
|  | Min. czas ekspozycji max 1 ms | TAK podać |  |
|  | Zakres napięcia dla fluoroskopii min. 50-120 kV | TAK podać |  |
|  | Włącznik ekspozycji w sali badań (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) | TAK |  |
|  | Włącznik ekspozycji (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | TAK |  |
|  | Lampa RTG / przysłony |  |  |
|  | Typ lampy | Podać |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | TAK podać liczbę ognisk |  |
|  | Wielkość najmniejszego ogniska, max. 0.4 mm | TAK podać |  |
|  | Wielkość kolejnego ogniska po najmniejszym, max. 1.0 mm | TAK podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 3,0MHU | TAK podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 2,9 MHU | TAK podać |  |
|  | Lampa sterowana siatką | TAK |  |
|  | Przesłony prostokątne | TAK |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych i prostokątnych bez promieniowania | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania w postaci filtrów miedziowych lub ich odpowiedników o tłumieniu promieniowania nie mniejszym niż równoważnik 0,3 mm Cu (min. 3 poziomy filtracji) | TAK podać |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG umożliwiający wyznaczenie dawki na skórę pacjenta (pomiar parametru DAP) lub pomiar dawki na skórę pacjenta wraz z informacją o dawce sumarycznej na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej z automatycznym zapisem dawki w nagłówku DICOM obrazu | TAK podać nazwę zaoferowanego rozwiązania realizującego tę funkcję |  |
|  | Detektor |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy min 30x40 cm w trybie obrazowania 30-38 cm (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 | TAK podać wymiary |  |
|  | Wartość typowa DQE dla płaskiego detektora cyfrowego, min. 75% | TAK podać |  |
|  | Rozmiar elementarnego piksela nie większy niż 200 µm | TAK podać |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min 2,5 lp/mm | TAK podać |  |
|  | Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 4 | TAK podać |  |
|  | Głębia bitowa detektora min. 16 bit | TAK podać |  |
|  | Monitory obrazowe |  |  |
|  | Monitor min. 55" w sali zabiegowej z możliwością jednoczesnej prezentacji co najmniej 8 sygnałów obrazowych. Monitor na zawieszeniu sufitowym z możliwością regulacji wysokości i położenia, z osłoną zmniejszającą ryzyko mechanicznego uszkodzenia ekranu i zabezpieczającą go przed działaniem cieczy lub 4 monitory LCD o przekątnej min. 19” zawieszone parami na obrotowym wysięgniku dwuramiennym umożliwiającym regulację wysokości i położenia, z możliwością ustawienia czterech monitorów poziomo obok siebie oraz parami pionowo. lub 2 monitory LCD o przekątnej min. 27” z możliwością jednoczesnej prezentacji obrazów z min. 2 źródeł na każdym monitorze, zawieszone poziomo obok siebie na obrotowym wysięgniku dwuramiennym umożliwiającym regulację wysokości i położenia. | TAK podać monitor o przekątnej min.55”- 30 pkt pozostałe rozwiązania – 0 pkt. |  |
|  | Okablowanie umożliwiające doprowadzenie do w/w monitora/monitorówco najmniej 16 sygnałów wizyjnych, m.in.: - obraz live, - obraz referencyjny, - obraz ze stacji rekonstrukcji 3D, - obraz z kamery HD umieszczonej w lampie operacyjnej, - obraz wywołany z systemu PACS - obraz z innych urządzeń zewnętrznych, generujących zarówno analogowy (min. SVGA, S-Video i Composite video), jak i cyfrowy sygnał wizyjny (DVI-D) wraz z panelem gniazd umożliwiających przyłączanie takich urządzeń w sali badań. Wymagane zapewnienie odpowiedniej separacji galwanicznej między angiografem a urządzeniami zewnętrznymi. Wybór sygnałów źródłowych i docelowych monitora z pulpitu sterowniczego w sterowni. | TAK |  |
|  | 4 monitory LCD o przekątnej min. 19” po przeciwnej stronie monitora/ monitorów wymienionych w pkt.A.I.39 zawieszone parami na obrotowym wysięgniku dwuramiennym umożliwiającym regulację wysokości i położenia, z możliwością ustawienia czterech monitorów poziomo obok siebie oraz parami pionowo. lub 2 monitory LCD o przekątnej min. 27” z możliwością jednoczesnej prezentacji obrazów z min. 2 źródeł na każdym monitorze, zawieszone poziomo obok siebie na obrotowym wysięgniku dwuramiennym umożliwiającym regulację wysokości i położenia. Okablowanie umożliwiające doprowadzenie do w/w monitorów sygnałów wizyjnych opisanych w pkt. A.I.40 | TAK podać |  |
|  | Min. 2 monitory LCD o przekątnej min.19" w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i referencyjnego | TAK podać |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 40” zainstalowany na ścianie do prezentacji obrazu live z angiografu (nie jest wymagany monitor medyczny) | TAK podać |  |
|  | System cyfrowy |  |  |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmówdziałających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką | TAK |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | TAK |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 4-30 kl./s | TAK podać |  |
|  | Fluoroskopia niskodawkowa z obniżoną dawką na impuls względem standardowej fluoroskopii | TAK |  |
|  | Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym - min. 20 s | TAK podać |  |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | TAK |  |
|  | Funkcja nakładania odwróconego obrazu referencyjnego na obraz live | TAK |  |
|  | DSA online i offline | TAK |  |
|  | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja na monitorach w sali zabiegowej i w sterowni | TAK |  |
|  | Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | TAK podać |  |
|  | Akwizycja niskodawkowa z obniżoną dawką na impuls względem standardowej akwizycji opisanej w punkcie powyżej | TAK |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 kl/s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | TAK podać |  |
|  | Protokoły do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z użyciem CO2 jako środka kontrastowego | TAK |  |
|  | Automatyczny i manualny pixelshift | TAK |  |
|  | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym podczas roadmapingu | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu | TAK |  |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA), umożliwiająca wykonywanie rekonstrukcji obrazów 3D | TAK |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | TAK |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) – min. 25 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów | TAK podać |  |
|  | Zoom w postprocessingu | TAK |  |
|  | Roadmap 2D w cyfrowym systemie obróbki obrazu Roadmap 3D dynamiczny realizowany w cyfrowym systemie obróbki obrazu lub w stacji postprocessingowej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych | TAK |  |
|  | Automatyczna subtrakcja danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej | TAK |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych i obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów). | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK |  |
|  | Interfejssieciowy DICOM 3.0, min. usługi: - Send, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Worklist - MPPS | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM do zdefiniowanego węzła sieciowego w miarę akwizycji kolejnych scen – funkcja ,,auto-send” | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | TAK |  |
|  | Stacja postprocessingowa do m. in. rekonstrukcji 3D z danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej | TAK |  |
|  | Konsola do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego lub fizycznie zintegrowana z systemem cyfrowym angiografu | TAK |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego ze stacji na monitor w sali hybrydowej | TAK |  |
|  | Monitor stacji postprocessingowej (min 19”, TFT/LCD, kolorowy) w sterowni | TAK podać |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów pochodzących z angiografu i innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0) | TAK |  |
|  | DICOM 3.0, min. usługi DICOM Send/Receive DICOM Query/Retrieve DICOM Print | TAK |  |
|  | Standardowa, niededykowana nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na komputerach osobistych | TAK |  |
|  | Eksport danych umożliwiający pracę w systemie operacyjnym Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | TAK |  |
|  | Pomiaryobjętościnazrekonstruowanymobiekcie 3D | TAK |  |
|  | Obrazowaniestruktur w 3D z możliwościąnałożeniamapy 3D naobrazrzeczywisty | TAK |  |
|  | Ilościowaanalizastenoznazrekonstruowanymobiekcie 3D obejmująca min. automatycznerozpoznawaniekształtóworazokreślaniestopniastenozy | TAK |  |
|  | MIP | TAK |  |
|  | MPR | TAK |  |
|  | VRT | TAK |  |
|  | Prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z “pustym” środkiem - TransparencyView | TAK |  |
|  | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie (np. Dual Volume Display, Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | TAK |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT i MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3Dz uwzględnieniempozycjistołuistatywu | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wspomagania zabiegówleczenia wad strukturalnychserca (echonawigacji)pozwalającenawspólnąrejestracjęobrazów USG przezprzełykowegoiangiograficznego,umożliwiające co najmniej: - umieszczanie znaczników na obrazie echa przezprzełykowego i rejestrację ich pozycji w przestrzeni obrazowania ramienia angiografu w sposób umożliwiający ich wizualizację przy dowolnych zmianach projekcji rentgenowskich - nałożenie obrazów „na żywo” 3D z USG przezprzełykowego oraz angiografu - zmianę widoków oraz wybór płaszczyzny na obrazie z USG przezprzełykowego do nałożenia w czasie rzeczywistym na obraz angio - automatyczne obracanie widoku USG przezprzełykowego do płaszczyzny obrazowania angiografu w trakcie wykonywania zabiegu - sterowanie systemem USG przezprzełykowego z poziomu ekranu dotykowego angiografu w sali badań Funkcjonalność dostępna na dzień składania oferty, potwierdzona w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji oraz do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie dokonania przez Wykonawcę multimedialnej prezentacjiopisanej powyżej funkcjonalności. Wymienić przykładowe aparaty USG dostępne na rynku polskim spełniające opisaną funkcjonalność i współpracujące z zaoferowanym angiografem. | TAK/NIE TAK- 20 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Stół operacyjny – 1szt. | TAK |  |
|  | Stół operacyjny fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Stół operacyjny zsynchronizowany z angiografem na poziomie oprogramowania. | TAK |  |
|  | Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów składający się z: - kolumna stacjonarna – 1szt. - transporter – 1szt. - blat naczyniowy ( pływający) z włókna węglowego – 1 szt. - wyposażenie dodatkowe | TAK podać |  |
|  | Kolumna stacjonarna | TAK |  |
|  | Kolumna stacjonarna, wbudowana w podłogę z możliwością obrotu, do obsługi wymiennych blatów | TAK |  |
|  | Kolumna pokryta panelami ze stali. Dopuszcza się osłonę z tworzywa sztucznego w górnej części kolumny | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja położenia blatu stołu na kolumnie i odpowiednie przypisanie do niej przycisków sterujących blatem. | TAK |  |
|  | Możliwość najazdu wózkiem z dwóch stron ( od strony głowy lub od strony nóg) | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite kolumny: >= 380kg | TAK podać |  |
|  | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja położenia na kolumnie blatu naczyniowego zaoferowanego w pkt A.I.115, blatu modularnego zaoferowanego do stołu operacyjnego w sali operacyjnej kardiochirurgicznej (pkt B.I.17) | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja położenia posiadanych przez Zamawiającego blatów stołu Saturn System prod. TrumpfMedizin System | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Transporter | TAK |  |
|  | Przystosowany do transferu pacjenta razem z blatem. Możliwość dobrania różnego typu blatów do dedykowanych typów zabiegów. | TAK |  |
|  | Transporter z regulacją wysokości i pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. +/- 15˚ | TAK podać |  |
|  | Transporter z 5 kołem kierunkowym ułatwiającym jazdę na wprost | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite transportera: ≥ 380 kg | TAK podać |  |
|  | Blat naczyniowy (pływający) | TAK |  |
|  | Naczyniowy blat stołu złożony z następujących segmentów: - jednolity segment karbonowy, długości min. 2250mm bez zagłówka, - segment przedłużający jednolity segment karbonowy - długości: min 300 mm lub zagłówek carbonowy - taca na cewniki o długości min. 100 cm (dołączana do blatu od strony nóg) | TAK podać |  |
|  | Blat przezierny dla promieni RTG w zakresie 360˚ na długości min. 1800 mm dający możliwość prześwietlenia całego ciała pacjenta bez repozycjonowania go w trakcie zabiegu | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie blatu z zainstalowanym podgłówkiem min.150 kg | TAK podać |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu naczyniowego) (min.): - regulacja wysokości położenia blatu w zakresie min. 550 mm mierzone od najniższego położenia blatu do najwyższego położenia blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min.+/-30˚ - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. +/-25˚ - przesuw wzdłużny w zakresie min. 600 mm - przesuw poprzeczny w zakresie min. 200 mm | TAK podać |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami blatu za pomocą: - uchwytu/joysticka - panelu sterującego na kolumnie - pilota sterującego - z konsoli sterowniczej angiografu | TAK |  |
|  | Synchronizacja stołu z systemem antykolizyjnym angiografu. System antykolizyjny pozwalający na automatyczne zatrzymanie ruchu i funkcji stołu przy wykryciu kolizji. System antykolizyjny działający z obu stron blatu stołu (strona głowy i strona nóg), system działający softwarowo | TAK |  |
|  | Sterowanie przesuwem blatu w płaszczyźnie XY za pomocą joysticka z zachowaniem płynności przesuwu oraz z systemem zabezpieczającym przed gwałtownym szarpnięciem w momencie aktywowania funkcji | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska lub lekko wyprofilowana z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ekran anestetyczny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówkę – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpora ręki do fluoroskopii wsuwana pod materac blatu – 1szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1szt. | TAK |  |
|  | Akrylowa, przezierna podpora ręki pacjenta utrzymująca ramię wzdłuż tułowia – 1szt. | TAK |  |
|  | Joystick blatu naczyniowego – 1szt. | TAK |  |
|  | Pilot bezprzewodowy IR- 1szt. | TAK |  |
|  | Ładowarka pilota IR – 1szt. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy - 1szt. | TAK |  |
|  | Taca na cewniki dł. min. 800 mm – 1szt. | TAK |  |
|  | Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu – 4 szt. | TAK |  |
|  | Wózek na akcesoria z dwoma koszami – 1szt. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | UPS umożliwiający zakończenie badania poprzez zapewnienie zasilania systemu aparatu przez min. 5 minut i udostępnienie w tym czasie obrazowania w trybie fluoroskopii. | TAK |  |
|  | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z oferowanym angiografem. Pakiet startowy sprzętu jednorazowego użytku pozwalający na wykonanie 20 badań z użyciem dostarczonej strzykawki automatycznej | TAK |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku do obu stron stołu – 2 szt. (po jednej na każdą stronę.) | TAK |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie. | TAK |  |
|  | Interkom do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową | TAK |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz na sali badań | TAK |  |
|  | Podłączenie, uruchomienie oraz integracja z systemem PACS/RIS firmy Alteris wraz z automatycznym pobieraniem danych pacjenta z rejestracji i automatyczną archiwizacją obrazów na PACS w formacie umożliwiającym pobieranie, obróbkę obrazu na posiadanej stacji. Szpital nie posiada licencji. | TAK |  |
| II | LAMPY OPERACYJNE – 1 KPL |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Lampa operacyjnadwuczaszowa |  |  |
|  | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna z diodami LED emitującymi światło białe, o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK |  |
|  | Czasze mocowane do sufitu na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach. | TAK |  |
|  | Dolna krawędź uchwytów sterylnych, zainstalowanych w osiach geometrycznych czasz, po maksymalnym uniesieniu czaszy w górę (czasza ustawiona nad polem operacyjnym, poniżej szyn aparatu sufitowego, czasza w pozycji horyzontalnej) musi znajdować się na wysokości min. 2000mm (licząc od dolnej krawędzi uchwytu do podłogi sali operacyjnej) aby umożliwić swobodę manewrowania czaszami i poruszania się personelu oraz zapewnić bezpieczeństwo dla personelu uniemożliwiając uderzanie głową w uchwyt sterylny lub w czaszę lampy. | TAK |  |
|  | Kopuła główna i satelitarna o takich samych wymiarach i parametrach świetlnych. | TAK |  |
|  | Natężenie światła Ec max z odległości 1 m dla każdej z czasz min. 160 000 lux | TAK podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min. 95 | TAK podać |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec 20%: min. 1050 mm | TAK podać |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury barwowej 4000K +/- 3% | TAK podać |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100% | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji średnicy pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych szczelin, śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na zarysowanie i działanie środków dezynfekcyjnych, o konstrukcji zapobiegającej dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK |  |
|  | Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym | TAK |  |
|  | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem | TAK |  |
|  | Dodatkowe wielorazowe uchwyty z możliwością sterylizacji parowej w temp. 134 C – 2 szt. na każdą z czasz | TAK |  |
|  | Żywotność źródeł światła min. 40 000 godz. | TAK podać |  |
|  | Panele sterowania lamp umieszczone przy kopułach obu lamp, zawierające min. włącznik lampy i regulator natężenia światła; | TAK |  |
|  | Jedna z czasz wyposażona w kolorową kamerę medyczną HD, instalowaną centralnie w miejscu uchwytu sterylnego do manewrowania lampą bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Kamera medyczna HD o następujących parametrach: min. 1/3" CMOS, rozdzielczość: min. 2 mln pikseli, zoom cyfrowy: min. 10x, zoom optyczny: min. 10x, balans bieli: ręczny/automatyczny, fokus: ręczny/automatyczny, zamrożenie obrazu. Wyjścia sygnałowe video min: DVI, HD-SDI, LAN | TAK podać |  |
|  | Przesyłanie obrazu z kamery „na żywo” na jeden z monitorów opisanych w punkcie A.I.40Sali hybrydowej; na monitor opisany w punkcie B.VII.2 sali kardiochirurgicznej oraz do sterowni. Możliwość nagrania wybranych fragmentów na nośniki DVD lub USB. | TAK opisać |  |
|  | Lampa operacyjna jednoczaszowa |  |  |
|  | Pomocnicza lampa operacyjna montowana od strony nóg o minimalnych parametrach: - diody LED emitujące światło białe, - natężenie oświetlenia min. 120 000 lux, - możliwość ustawienia temperatury barwowej 4000K +/- 10% - wgłębność L1+L2 min 830 mm, - współczynnik Ra min. 94 | TAK podać |  |
|  | Zasięg ramion dostosowany do współpracy z sufitowym angiografem poruszającym się na szynach i innym sprzętem medycznym zamontowanym na zawieszeniu sufitowym | TAK |  |
|  | Rozmieszczenie w/w lamp do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| III | KOLUMNA CHIRURGICZNA – 1 szt. |  |  |
|  | Kolumna chirurgiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona maskownicę sufitową | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1800 mm . | TAK podać |  |
|  | Druga część ramienia uchylna ; pionowa regulacja ramienia w zakresie: min 500 mm | TAK podać |  |
|  | Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego | TAK |  |
|  | Rotacja ramion oraz głowicy ( konsoli ) w poziomie: min. 330 stopni, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150 | TAK podać |  |
|  | Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby. System hamulców ciernych i system hamulców (elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 100 kg | TAK podać |  |
|  | Głowica bez dołączanych z boku modułów, wyposażona w: - 2 x półka o wym. szerokość: min 485mm x głębokość: min 450 mm i nośności min. 50 kg, - 1 x pojedynczy lub podwójny uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na frontowej stronie jednej z półek) wyposażony w system sterujący hamulcami - 2 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, zainstalowana na tylnej ścianie głowicy, dł. min 400mm - 1 x szuflada o wysokości min 90 mm mocowana pod dolną półką - 2 x schowek na nadmiar przewodów | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie głowicy takie jak półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy. Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu | TAK |  |
|  | System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: - min 10 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia - min 10 x gniazdo ekwipotencjalne - min 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych - min 2 x gniazdo teletechniczne RJ45 | TAK podać |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA: - 3 x sprężone powietrze, - 3 x próżnia - 1x dwutlenek węgla medyczny Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem | TAK |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | TAK |  |
|  | Rozmieszczenie kolumn do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| IV | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1 szt. |  |  |
|  | Kolumna anestezjologiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w maskownicę sufitową. | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1700 mm . | TAK podać |  |
|  | Konstrukcja ramion pozwalająca na utrzymanie w czystości, nie dopuszcza się ramion gdzie którakolwiek z powierzchni ramienia posiada jakiekolwiek wgłębienie jako utrudniające czyszczenie. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna w ramionach ( w najwęższym miejscu całego układu nośnego) min. 100 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny | TAK podać |  |
|  | Rotacja ramion oraz głowicy ( konsoli ) w poziomie: min. 330 stopni, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150 | TAK podać |  |
|  | Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby. System hamulców ciernych i system hamulców ( elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych ) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów elektro-pneumatycznych lub elektro-magnetycznych Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne utrzymanie głowicy (konsoli) w żądanej pozycji. | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 220 kg. | TAK podać |  |
|  | Głowica wyposażona w: - Uchwyt/uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. - 1 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, długości min 400 mm, zamontowana na tylnej bądź bocznej ścianie głowicy - 1 x wieszak na płyny infuzyjne z regulacją wysokości, zamontowany na dwóch podwójnych ramionach do bocznej lub przedniej ściany głowicy - 1 x winda umożliwiająca podczepienie i uniesienie zaoferowanego aparatu do znieczulenia ogólnego. Winda mocowana do głowicy. Podczas podnoszenia czy opuszczania aparatu do znieczuleń głowica zasilająca musi znajdować się na stałej wysokości – gniazda pozostają na tej samej wysokości. Możliwość zdemontowania windy. - 2 x półka o wym. szerokość: min 485 mm x głębokość: min 450 mm) o nośności min. 50 kg, | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie głowicy takie jak uchwyty do pozycjonowania głowicy, półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy lub z tyłu głowicy. Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu | TAK |  |
|  | System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA: - 2 x sprężone powietrze, - 2 x próżnia - 2 x tlen - 1 x podtlenek azotu - 1 x odciąg gazów anestetycznych Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe na stałej wysokości względem podłogi (nawet w trakcie przemieszczania windy) Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda teletechniczne: - 1 x gniazdo podwójne RJ 45 - 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych - 1 x sterownik podnośnika aparatu do znieczuleń lub panel do sterowania umieszczony na ścianie głowicy | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: - min. 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia - min. 8 x gniazdo ekwipotencjalne | TAK podać |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica o budowie zwartej, zamkniętej tj. bez fizycznych przerw, prześwitów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | TAK |  |
|  | Rozmieszczenie kolumn do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| V | APARAT DO ZNIECZULANIA – 1szt. |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, wyposażony w 4 koła, hamulec minimum dwóch kół. Koła nierysujące wykładziny sali operacyjnej. Aparat dostosowany do zawieszenia aparatu na zaoferowanej kolumnie anestezjologicznej | TAK |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Masa aparatu max 160 kg. | TAK podać |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda). | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. | TAK |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. | TAK |  |
|  | Oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) z centralnej sieci szpitalnej | TAK |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe (O2, powietrze, N2O) kodowane odpowiednimi kolorami, podłączenia do sieci w standardzie typu AGA | TAK |  |
|  | Aparat dostosowany do awaryjnego zasilania gazowego z 2,0 l butli, reduktor O2 (bez butli) w komplecie. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. | TAK |  |
|  | Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji w autoklawie, pozbawiony lateksu. | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum do 50 l/min. | TAK podać |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. | TAK |  |
|  | Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,5 l – po 2 szt. na aparat | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe i jednorazowych na wielorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i narzędzi | TAK |  |
|  | Pochłaniacz CO2 ze zbiornikiem na skroploną parę wodną | TAK |  |
|  | Funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych, tzw. ekonomizer znieczulania | TAK |  |
|  | Zintegrowany lub wbudowany przepływomierz tlenowy, niezależny od układu okrężnego, do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | TAK |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odciągu gazów w Szpitalu | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja stężeń O2 i przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów; mieszalnik sterowany elektronicznie. | TAK |  |
|  | Wbudowany zapasowy awaryjny mechaniczny przepływomierz tlenowy układu okrężnego z przepływem tlenu minimum 10 l/min. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo - zmienny (PC) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo - zmienny (VC) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (PressureSupport). Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | TAK podać |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (PressureSupport) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP + PSV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny | TAK |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Wentylacja ręczna w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2 | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Regulacje: |  |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum od 4 do 100 /min | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej: minimum 20 ÷ 1400 ml | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji pauzy wdechowej: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O | TAK podać |  |
|  | System alarmów |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). | TAK |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O | TAK |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV) | TAK |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej (MV) | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną (bez zużywalnych czujników galwanicznych) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC skorelowana z wiekiem pacjenta | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia | TAK podać |  |
|  | Ekran główny respiratora umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylania | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum trzech niezależnych stron ekranu respiratora | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | TAK |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Prezentacja pętli: - ciśnienie – objętość - przepływ – objętość Możliwość zapisania wzorcowej pętli spirometrycznej. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu minimum masy pacjenta. | TAK |  |
|  | Parownik |  |  |
|  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie, typ Selectatec | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacją podciśnienia, z wielorazowymi pojemnikami min. 1,0 l do stosowania wymiennych wkładów. Wymienne wkłady: minimum 5 szt. /aparat (zestaw startowy). | TAK |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu. | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Jednorazowe linie do pomiaru kapnografii – po 20 szt. na każdy aparat (zestaw startowy) | TAK |  |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie modułowej, moduły pomiarowe jedno i / lub wieloparametrowe wymienne pomiędzy kardiomonitorami zaoferowanymi na salę hybrydową i kardiochirurgiczną bez udziału serwisu, szuflada modułów pomiarowych z min. 4 gniazdami na moduły, system mocujący do aparatu do znieczulania | TAK opisać |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę, chłodzenie konwekcyjne, bez wewnętrznych wentylatorów | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe – napięcie od 100 do 240 V, częstotliwość 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty, opisy elementów sterujących); sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, przycisków szybkiego dostępu. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w odłączany wieloparametrowy moduł pomiarowy, niezależnie zasilany akumulatorowo, min. 4 h ciągłej pracy, z automatycznym ładowaniem akumulatora po podłączeniu do kardiomonitora, zapewniający monitorowanie funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, IBP i Temperatury; zapewniający prezentację parametrów życiowych: danych liczbowych i wykresów na własnym ekranie o przekątnej 6 - 7’’ oraz sygnalizację dźwiękową i wizualną alarmów z możliwością zmiany limitów alarmowych, ekran modułu widoczny dla operatorów po podłączeniu do kardiomonitora; sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu; waga < 2 kg, odporny na wstrząsy, uderzenia i upadek | TAK podać |  |
|  | Ekran kolorowy LCD/TFT o rozdzielczości min. 1680 x 1050; przekątna ekranu min. 19 "; jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych z możliwością rozbudowy o funkcję prezentacji 12 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych | TAK podać |  |
|  | Krzywe dynamiczne automatycznie wypełniające całą dostępną wielkość sektora ekranu przeznaczonego do prezentacji krzywych | TAK |  |
|  | Min. 3 stopniowa hierarchia alarmów (wizualnych i akustycznych), rozróżnialnych kolorem oraz tonem dla wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Dodatkowy ekran podglądowy w standardzie medycznym o przekątnej min. 19” z mocowaniem na ramieniu ściennym z regulacją kąta obrotu | TAK podać |  |
|  | Pamięć trendów mierzonych parametrów z ostatnich min. 72 h z prezentacją trendów ekranowych w formie graficznej, tabelarycznej, histogramu i horyzontalnej | TAK podać |  |
|  | Pamięć co najmniej 300 ostatnich komunikatów alarmowych oraz min.. 50 zdarzeń | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie EKG |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości rytmu serca w zakresie: min. 15-350 bpm | TAK podać |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie min. od -20 do +20 mm z prezentacją graficzną zmian | TAK podać |  |
|  | Analiza odcinka QT i QTc z ustawianymi progami alarmów | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu EKG, rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń z alarmami (w tym migotanie przedsionków), funkcja nauki arytmii | TAK podać |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
|  | Monitorowanie RR |  |  |
|  | Monitorowanie ilości oddechów metodą impedancyjną w zakresie min. 0 - 170 rpm, wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów, wybór min. 2 układów odprowadzeń do monitorowania | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie SpO2 |  |  |
|  | Monitorowanie SpO2 w zakresie min. 0 - 100 % w technologii Masimo, Nelcor, lub Philips FAST, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji | TAK |  |
|  | Monitorowanie NiBP |  |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną w zakresie min. 10 – 260 mmHg wraz z funkcją tzw. stazy żylnej w trybach ręcznym, automatycznym i sekwencji pomiarów | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie IBP |  |  |
|  | Monitorowanie w 3 kanałach pomiarowych z możliwością rozbudowy do min. 5 kanałów w zakresie pomiarowym: min. – 40 ÷360 mmHg | TAK podać |  |
|  | 2 moduły pomiarowe IBP z funkcją przesyłania analogowego sygnału IBP do jednostki IABP (kontrapulsacja wewnątrzaortalna) | TAK |  |
|  | Monitorowanie Temp. |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w dwóch kanałach pomiarowych w zakresie pomiarowym min. 0 - 45 ºC z obliczaniem różnicy temperatur oraz z możliwością rozbudowy do 4 kanałów | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie CO |  |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca metodami termodylucji w prawym sercu i termodylucjiprzezpłucnej (PiCCO) oraz ciągłego rzutu minutowego serca metodą PiCCO | TAK |  |
|  | Monitorowanie NMT |  |  |
|  | Pomiar przewodnictwa nerwowo-mięśniowego z wyborem min. 4 trybów stymulacji | TAK |  |
|  | Minimalne wyposażenie modułu: przewód pacjenta, adapter ręki pozycjonujący czujnik przyspieszenia – min. 10 szt. | TAK |  |
|  | Akcesoria pomiarowe: | TAK |  |
|  | Przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech lub pięciu przewodów elektrod EKG | TAK |  |
|  | Zestaw pięciu odprowadzeń EKG pacjenta, ekranowany, przeznaczony do stosowania na salach operacyjnych | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych, długość min.3 m | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku na ucho, długość min. 1 m | TAK |  |
|  | Przewód przedłużający do czujników SpO2 wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Wielorazowe mankiety pomiarowe NiBP dla dorosłych: średni – 2 szt., duży - 1 szt., extra duży - 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód powietrzny NiBP | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury powierzchniowej | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury głębokiej | TAK |  |
|  | Przewód połączeniowy do jednorazowych zestawów pomiarowych IBP – 2 szt. | TAK |  |
| VI | DIATERMIA – 1szt. |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK |  |
|  | Zestaw do elektrochirurgii mono- i bipolarnej | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali | TAK podać |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 50 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury | TAK podać |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany przez operatora w czasie zabiegu min. 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | TAK |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min. 400W | TAK podać |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min. 240 W (z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych.) | TAK podać |  |
|  | Moc cięcia bipolarnego min. 300W | TAK podać |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W | TAK podać |  |
|  | Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 360W, z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. | TAK podać |  |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego (wtym min. 1 rodzaj wykorzystujący zjawisko plazmy tworzącej się pomiędzy elektrodą a tkanką), min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej; każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych. | TAK podać |  |
|  | Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | TAK podać |  |
|  | Możliwość współpracy z odsysaczem dymu i przystawką argonową obsługiwanymi z ekranu diatermii | TAK |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia | TAK |  |
|  | Uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacji, z kablem przyłączeniowym dł. 3m i elektrodą szpatułkową - 50 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, z wyprowadzeniem na klips – 50 szt. | TAK |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych dł. 4m – po 2 szt. | TAK |  |
|  | W zestawie niezbędne elementy do montażu na oferowanej chirurgicznej kolumnie sufitowej | TAK |  |
| VII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Komputer wbudowany w panele ścienne (zlicowany), przeznaczony do pracy w warunkach sali operacyjnej, podłączony i skonfigurowany do posiadanego przez Szpital systemu PACS firmy Alteris w celu pobierania i przeglądania obrazów medycznych oraz systemu HIS firmy Asseco (Szpital nie posiada stosownych licencji). Monitor o przekątnej min. 21”, chroniony szybą z antyrefleksem; składana, łatwa do dezynfekcji, klawiatura medyczna; dezynfekowalna, silikonowa mysz medyczna. | TAK opisać |  |

B. Sala zabiegowa kardiochirurgiczna - Stół operacyjny - Lampy operacyjne - Kolumna chirurgiczna - Kolumna anestezjologiczna - Aparat do znieczulenia ogólnego - Diatermia - Wyposażenie dodatkowe

| Lp. | Opis parametru | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | STÓŁ OPERACYJNY – 1szt. |  |  |
|  | Stół operacyjny fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów składający się z: - kolumna stacjonarna – sztuk 1 - transporter – sztuk: 1 - blat modularny – sztuk: 1 - wyposażenie dodatkowe | TAK |  |
|  | Kolumna stacjonarna | TAK |  |
|  | Kolumna stacjonarna, wbudowana w podłogę z możliwością obrotu, do obsługi wymiennych blatów | TAK |  |
|  | Możliwość najazdu wózkiem z dwóch stron ( od strony głowy lub od strony nóg) | TAK |  |
|  | Kolumna pokryta panelami ze stali. Dopuszcza się osłonę z tworzywa sztucznego w górnej części kolumny | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite kolumny: ≥ 380 kg | TAK podać |  |
|  | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu i pilota. | TAK |  |
|  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.): - regulacja wysokości - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja położenia na kolumnie blatu modularnego zaoferowanego w pkt B.I.17 i blatu naczyniowego zaoferowanego do stołu operacyjnego sali operacyjnej hybrydowej pkt. A.I.115 i odpowiednie przypisanie do niej przycisków sterujących blatem | TAK |  |
|  | Transporter | TAK |  |
|  | Przystosowany do transferu pacjenta razem z blatem. Możliwość dobrania różnego typu blatów do dedykowanych typów zabiegów. | TAK |  |
|  | Transporter z regulacją wysokości i pozycji Trendelenburga i anty w zakresie min. +/- 15 stopni | TAK podać |  |
|  | Transporter z 5 kołem kierunkowym ułatwiającym jazdę na wprost | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite transportera: ≥ 380 kg | TAK podać |  |
|  | Blat modularny | TAK |  |
|  | Modularny blat stołu złożony z min. 4 segmentów | TAK podać |  |
|  | Długość blatu min 2100 mm | TAK podać |  |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace, antystatyczne, o właściwościach przeciwodleżynowych, grubość min. 80 mm, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK podać |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG | TAK |  |
|  | Segmenty blatu łączone za pomocą „szybkozłączek”- haków bez jakichkolwiek elementów śrubowych czy wsuwanych czopów. | TAK |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu modularnego) (min.): - regulacja wysokości położenia blatu w zakresie min. 550 mm mierzona od najniższego położenia blatu do najwyższego położenia blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min.+/-45˚ - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. +/-30˚ - przesuw wzdłużny w zakresie ≥ 350 mm - regulacja płyty plecowej w zakresie od min. – 50˚ do min. + 90˚ - regulacja podnóżków, oddzielnie każdy podnóżek – 90˚ do min. + 80˚ - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - pozycja flex/reflex - możliwość uzyskania pozycji półsiedzącej - zapis dowolnych pozycji stołu dla użytkownika z możliwością przywołania pozycji stołu zapisanych w pamięci | TAK podać |  |
|  | Regulacja wysokości blatu modularnego min. 550mm | TAK podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu modularnego min. 350mm | TAK podać |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych blatu modularnego min. +/-300 | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | TAK |  |
|  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska lub lekko wyprofilowana z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ekran anestetyczny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówkę – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1szt. | TAK |  |
|  | Materac pozycjonujący głowę – 2szt. | TAK |  |
|  | Pilot bezprzewodowy IR- 1szt. | TAK |  |
|  | Ładowarka pilota IR – 1szt. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy - 1szt. | TAK |  |
|  | Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu – 4 szt. | TAK |  |
|  | Dolna osłona radiologiczna mocowana do szyny bocznej blatu – 1szt. | TAK |  |
|  | Wózek na akcesoria z dwoma koszami – 1szt. | TAK |  |
| II | LAMPY OPERACYJNE – 1 kpl. |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA | TAK |  |
|  | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna z diodami LED emitującymi światło białe, o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK |  |
|  | Czasze mocowane do sufitu na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach. | TAK |  |
|  | Dolna krawędź uchwytów sterylnych, zainstalowanych w osiach geometrycznych czasz, po maksymalnym uniesieniu czaszy w górę (czasza ustawiona nad polem operacyjnym w pozycji horyzontalnej) musi znajdować się na wysokości min. 2000mm (licząc od dolnej krawędzi uchwytu do podłogi sali operacyjnej) aby umożliwić swobodę manewrowania czaszami i poruszania się personelu oraz zapewnić bezpieczeństwo dla personelu uniemożliwiając uderzanie głową w uchwyt sterylny lub w czaszę lampy. | TAK |  |
|  | Kopuła główna i satelitarna o takich samych wymiarach i parametrach świetlnych. | TAK |  |
|  | Natężenie światła Ec max z odległości 1 m dla każdej z czasz min. 160 000 lux | TAK podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min. 95 | TAK podać |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec 20%: min. 1050 mm | TAK podać |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury barwowej 4000K +/- 3% | TAK podać |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100% | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji średnicy pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych szczelin, śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na zarysowanie i działanie środków dezynfekcyjnych, o konstrukcji zapobiegającej dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK |  |
|  | Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym | TAK |  |
|  | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem | TAK |  |
|  | Dodatkowe wielorazowe uchwyty z możliwością sterylizacji parowej w temp. 134 C – 2 szt. na każdą z czasz | TAK |  |
|  | Żywotność źródeł światła min. 40 000 godz. | TAK podać |  |
|  | Panele sterowania lamp umieszczone na/przy kopułach obu lamp, zawierające min. włącznik lampy i regulator natężenia światła; | TAK |  |
|  | Jedna z czasz wyposażona w kolorową kamerę medyczną HD, instalowaną centralnie w miejscu uchwytu sterylnego do manewrowania lampą bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Kamera medyczna HD o następujących parametrach: min. 1/3" Cmos, rozdzielczość: min. 2 mln pikseli, zoom cyfrowy: min. 10x, zoom optyczny: min. 10x, balans bieli: ręczny/automatyczny, fokus: ręczny/automatyczny, zamrożenie obrazu. Wyjścia sygnałowe video min: DVI, HD-SDI, LAN | TAK podać |  |
|  | Przesyłanie obrazu z kamery „na żywo” na monitor opisany w punkcie B.VII.2 Sali kardiochirurgicznej; na jeden z monitorów opisanych w punkcie A.I.40. sali hybrydowej oraz do sterowni. Możliwość nagrania wybranych fragmentów. | TAK opisać |  |
|  | LAMPA OPERACYJNA JEDNOCZASZOWA | TAK |  |
|  | Pomocnicza lampa operacyjna montowana od strony nóg o minimalnych parametrach: - diody LED emitujące światło białe, - natężenie oświetlenia min. 120 000 lux, - możliwość ustawienia temperatury barwowej 4000K +/- 10% - wgłębność L1+L2 min 830 mm, - współczynnik Ra min. 94 | TAK podać |  |
|  | Zasięg ramion lamp dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym | TAK |  |
|  | Rozmieszczenie w/w lamp do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| III | KOLUMNA CHIRURGICZNA – 1 szt. |  |  |
|  | Kolumna chirurgiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona maskownicę sufitową | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1800 mm . | TAK podać |  |
|  | Druga część ramienia uchylna ; pionowa regulacja ramienia w zakresie: min 500 mm | TAK podać |  |
|  | Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego | TAK |  |
|  | Rotacja ramion oraz głowicy ( konsoli ) w poziomie: min. 330 stopni, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150 | TAK podać |  |
|  | Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby. System hamulców ciernych i system hamulców (elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 100 kg. | TAK podać |  |
|  | Głowica bez dołączanych z boku modułów, wyposażona w: - 2 x półka o wym. szerokość: min 485 mm x głębokość: min 450 mm i nośności min. 50 kg, - 1 x pojedynczy lub podwójny uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na frontowej stronie jednej z półek) wyposażony w system sterujący hamulcami - 2 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, zainstalowana na tylnej ścianie głowicy, dł. min 400mm - 1 x szuflada o wysokości min 90 mm mocowana pod dolną półką - 2 x schowek na nadmiar przewodów | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie głowicy takie jak półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy. Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu | TAK |  |
|  | System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: - min. 10 x gniazdo elektryczne 230 v/50hz z bolcem uziemienia - min. 10 x gniazdo ekwipotencjalne - min. 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych - min. 2 x gniazdo teletechniczne RJ45 | TAK podać |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA: - 3 x sprężone powietrze, - 3 x próżnia - 1x dwutlenek węgla medyczny Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem | TAK |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | TAK |  |
|  | Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym | TAK |  |
|  | Rozmieszczenie kolumn do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| IV | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1szt. | TAK |  |
|  | Kolumna anestezjologiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w maskownicę sufitową. | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1700 mm . | TAK podać |  |
|  | Konstrukcja ramion pozwalająca na utrzymanie w czystości, nie dopuszcza się ramion gdzie którakolwiek z powierzchni ramienia posiada jakiekolwiek wgłębienie jako utrudniające czyszczenie. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna w ramionach ( w najwęższym miejscu całego układu nośnego ) min. 100 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny | TAK podać |  |
|  | Rotacja ramion oraz głowicy ( konsoli ) w poziomie: min. 330 stopni, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150 | TAK podać |  |
|  | Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby System hamulców ciernych i system hamulców ( elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych ) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów elektro-pneumatycznych lub elektro-magnetycznych Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne utrzymanie głowicy ( konsoli ) w żądanej pozycji. | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 220 kg. | TAK podać |  |
|  | Głowica wyposażona w: - uchwyt/uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. - 1 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, długości min 400 mm, zamontowana na tylnej bądź bocznej ścianie głowicy - 1 x wieszak na płyny infuzyjne z regulacją wysokości, zamontowany na dwóch podwójnych ramionach do bocznej lub przedniej ściany głowicy - 1 x winda umożliwiająca podczepienie i uniesienie zaoferowanego aparatu do znieczulenia ogólnego. Winda mocowana do głowicy. Podczas podnoszenia czy opuszczania aparatu do znieczuleń głowica zasilająca musi znajdować się na stałej wysokości – gniazda pozostają na tej samej wysokości. Możliwość zdemontowania windy. - 2 x półka o wym. szerokość: min 485mm x głębokość: min 450 mm) o nośności min. 50 kg, | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie głowicy takie jak uchwyty do pozycjonowania głowicy, półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy lub z tyłu głowicy. Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu | TAK |  |
|  | System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA - 2 x sprężone powietrze, - 2 x próżnia - 2 x tlen - 1 x podtlenek azotu - 1 x odciąg gazów anestetycznych Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe na stałej wysokości względem podłogi (nawet w trakcie przemieszczania windy) Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda teletechniczne. Ilość gniazd: - 1 x gniazdo podwójne RJ 45 - 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych - 1 x sterownik podnośnika aparatu do znieczuleń lub panel do sterowania umieszczony na ścianie głowicy | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne. - min. 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia - min. 8 x gniazdo ekwipotencjalne | TAK podać |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica o budowie zwartej, zamkniętej tj. bez fizycznych przerw, prześwitów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | TAK |  |
|  | Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym | TAK |  |
|  | Rozmieszczenie kolumn do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| V | APARAT DO ZNIECZULANIA – 1szt. |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, wyposażony w 4 koła, hamulec minimum dwóch kół. Koła nierysujące wykładziny sali operacyjnej. Aparat dostosowany do zawieszenia aparatu na zaoferowanej kolumnie anestezjologicznej | TAK |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Masa aparatu max 160 kg. | TAK podać |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda). | TAK podać |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. | TAK |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. | TAK |  |
|  | Oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) z centralnej sieci szpitalnej | TAK |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe (O2, powietrze, N2O) kodowane odpowiednimi kolorami, podłączenia do sieci w standardzie typu AGA | TAK |  |
|  | Aparat dostosowany do awaryjnego zasilania gazowego z 2,0 l butli, reduktor O2 (bez butli) w komplecie. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. | TAK |  |
|  | Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji w autoklawie, pozbawiony lateksu. | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum do 50 l/min. | TAK podać |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. | TAK |  |
|  | Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,5 l – po 2 szt. na aparat | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe i jednorazowych na wielorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i narzędzi | TAK |  |
|  | Pochłaniacz CO2 ze zbiornikiem na skroploną parę wodną | TAK |  |
|  | Funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych, tzw. ekonomizer znieczulania | TAK |  |
|  | Zintegrowany lub wbudowany przepływomierz tlenowy, niezależny od układu okrężnego, do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | TAK |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odciągu gazów w Szpitalu | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja stężeń O2 i przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów; mieszalnik sterowany elektronicznie. | TAK |  |
|  | Wbudowany zapasowy awaryjny mechaniczny przepływomierz tlenowy układu okrężnego z przepływem tlenu minimum 10 l/min. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo - zmienny (PC) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo - zmienny (VC) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (PressureSupport). Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | TAK podać |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (PressureSupport) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP + PSV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny | TAK |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Wentylacja ręczna w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2 | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum od 4 do 100 /min | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej: minimum 20 ÷ 1400 ml | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji pauzy wdechowej: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O | TAK podać |  |
|  | System alarmów |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). | TAK |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O | TAK |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV) | TAK |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej (MV) | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną (bez zużywalnych czujników galwanicznych) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC skorelowana z wiekiem pacjenta | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia | TAK podać |  |
|  | Ekran główny respiratora umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylania | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum trzech niezależnych stron ekranu respiratora | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | TAK |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Prezentacja pętli: - ciśnienie – objętość - przepływ – objętość Możliwość zapisania wzorcowej pętli spirometrycznej. | TAK podać |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu minimum masy pacjenta. | TAK |  |
|  | Parownik |  |  |
|  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie, typ Selectatec | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacją podciśnienia, z wielorazowymi pojemnikami min. 1,0l do stosowania wymiennych wkładów. Wymienne wkłady: minimum 5 szt. /aparat (zestaw startowy). | TAK |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu. | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Jednorazowe linie do pomiaru kapnografii – po 20 szt. na każdy aparat (zestaw startowy) | TAK |  |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie modułowej, moduły pomiarowe jedno i / lub wieloparametrowe wymienne pomiędzy kardiomonitorami zaoferowanymi na salę hybrydową i kardiochirurgiczną bez udziału serwisu, szuflada modułów pomiarowych z min. 4 gniazdami na moduły, system mocujący do aparatu do znieczulania | TAK opisać |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę, chłodzenie konwekcyjne, bez wewnętrznych wentylatorów | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe – napięcie od 100 do 240 V, częstotliwość 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty, opisy elementów sterujących); sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, przycisków szybkiego dostępu. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w odłączany wieloparametrowy moduł pomiarowy, niezależnie zasilany akumulatorowo, min. 4 h ciągłej pracy, z automatycznym ładowaniem akumulatora po podłączeniu do kardiomonitora, zapewniający monitorowanie funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, IBP i Temperatury; zapewniający prezentację parametrów życiowych: danych liczbowych i wykresów na własnym ekranie o przekątnej 6 - 7’’ oraz sygnalizację dźwiękową i wizualną alarmów z możliwością zmiany limitów alarmowych, ekran modułu widoczny dla operatorów po podłączeniu do kardiomonitora; sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu; waga < 2 kg, odporny na wstrząsy, uderzenia i upadek | TAK podać |  |
|  | Ekran kolorowy LCD/TFT o rozdzielczości min. 1680 x 1050; przekątna ekranu min. 19 "; jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych z możliwością rozbudowy o funkcję prezentacji 12 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych | TAK podać |  |
|  | Krzywe dynamiczne automatycznie wypełniające całą dostępną wielkość sektora ekranu przeznaczonego do prezentacji krzywych | TAK |  |
|  | Min. 3 stopniowa hierarchia alarmów (wizualnych i akustycznych), rozróżnialnych kolorem oraz tonem dla wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Dodatkowy ekran podglądowy w standardzie medycznym o przekątnej min. 19” z mocowaniem na ramieniu ściennym z regulacją kąta obrotu | TAK podać |  |
|  | Pamięć trendów mierzonych parametrów z ostatnich min. 72 h z prezentacją trendów ekranowych w formie graficznej, tabelarycznej, histogramu i horyzontalnej | TAK podać |  |
|  | Pamięć co najmniej 300 ostatnich komunikatów alarmowych oraz min. 50 zdarzeń | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie EKG | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości rytmu serca w zakresie: min. 15-350 bpm | TAK podać |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie min. od -20 do +20 mm z prezentacją graficzną zmian | TAK podać |  |
|  | Analiza odcinka QT i QTc z ustawianymi progami alarmów | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu EKG, rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń z alarmami (w tym migotanie przedsionków), funkcja nauki arytmii | TAK podać |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
|  | Monitorowanie RR | TAK |  |
|  | Monitorowanie ilości oddechów metodą impedancyjną w zakresie min. 0 - 170 rpm, wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów, wybór min. 2 układów odprowadzeń do monitorowania | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie SpO2 | TAK |  |
|  | Monitorowanie SpO2 w zakresie min. 0 - 100 % w technologii Masimo, Nelcor, lub Philips FAST, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie NiBP | TAK |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną w zakresie min. 10 – 260 mmHg wraz z funkcją tzw. stazy żylnej w trybach ręcznym, automatycznym i sekwencji pomiarów | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie IBP | TAK |  |
|  | Monitorowanie w 3 kanałach pomiarowych z możliwością rozbudowy do min. 5 kanałów w zakresie pomiarowym: min. – 40 ÷360 mmHg | TAK podać |  |
|  | 2 moduły pomiarowe IBP z funkcją przesyłania analogowego sygnału IBP do jednostki IABP (kontrapulsacja wewnątrzaortalna) | TAK |  |
|  | Monitorowanie Temp | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury w dwóch kanałach pomiarowych w zakresie pomiarowym min. 0 - 45 ºC z obliczaniem różnicy temperatur oraz z możliwością rozbudowy do 4 kanałów | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie CO | TAK |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca metodami termodylucji w prawym sercu i termodylucjiprzezpłucnej (PiCCO) oraz ciągłego rzutu minutowego serca metodą PiCCO | TAK |  |
|  | Monitorowanie NMT | TAK |  |
|  | Pomiar przewodnictwa nerwowo-mięśniowego z wyborem min. 4 trybów stymulacji | TAK |  |
|  | Minimalne wyposażenie modułu: przewód pacjenta, adapter ręki pozycjonujący czujnik przyspieszenia – min. 10 szt. | TAK |  |
|  | Akcesoria pomiarowe | TAK |  |
|  | Przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech lub pięciu przewodów elektrod EKG | TAK |  |
|  | Zestaw pięciu odprowadzeń EKG pacjenta, ekranowany, przeznaczony do stosowania na salach operacyjnych | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych, długość min. 3 m | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku na ucho, długość min. 1 m | TAK |  |
|  | Przewód przedłużający do czujników SpO2 wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Wielorazowe mankiety pomiarowe NiBP dla dorosłych: średni – 2 szt., duży - 1 szt., extra duży - 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód powietrzny NiBP | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury powierzchniowej | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury głębokiej | TAK |  |
|  | Przewód połączeniowy do jednorazowych zestawów pomiarowych IBP – 2 szt. | TAK |  |
| VI | DIATERMIA – 1 szt. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Zestaw do elektrochirurgii mono- i bipolarnej | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 50 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury | TAK |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany przez operatora w czasie zabiegu min. 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | TAK |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min. 400W | TAK |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min. 240 W (z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych.) | TAK |  |
|  | Moc cięcia bipolarnego min. 300W | TAK |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W | TAK |  |
|  | Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 360W, z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. | TAK |  |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego (wtym min. 1 rodzaj wykorzystujący zjawisko plazmy tworzącej się pomiędzy elektrodą a tkanką), min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej; każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych. | TAK |  |
|  | Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z odsysaczem dymu i przystawką argonową obsługiwanymi z ekranu diatermii | TAK |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia | TAK |  |
|  | Uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacji, z kablem przyłączeniowym dł. 3m i elektrodą szpatułkową - 50 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, z wyprowadzeniem na klips – 50 szt. | TAK |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych dł. 4m – 2 szt. | TAK |  |
|  | W zestawie niezbędne elementy do montażu na oferowanej chirurgicznej kolumnie sufitowej | TAK |  |
| VII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | TAK |  |
|  | Komputer wbudowany w panele ścienne (zlicowany), przeznaczony do pracy w warunkach sali operacyjnej, podłączony i skonfigurowany do posiadanego przez Szpital systemu PACS firmy Alteris w celu pobierania i przeglądania obrazów medycznych oraz systemu HIS firmy Asseco (Szpital nie posiada stosownych licencji). Monitor o przekątnej min. 21”, chroniony szybą z antyrefleksem; składana, łatwa do dezynfekcji klawiatura medyczna; dezynfekowalna, silikonowa mysz medyczna. | TAK opisać |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1,3 Mpx podwieszony na obrotowym wysięgniku dwuramiennym, umożliwiającym regulację wysokości i położenia nad polem operacyjnym. Monitor przeznaczony do prezentacji sygnałów: - obraz z kamery HD umieszczonej w lampie operacyjnej na Sali kardiochirurgicznej, - obraz z kamery HD umieszczonej w lampie operacyjnej na Sali hybrydowej, - obraz wywołany z systemu PACS Wybór sygnałów źródłowych i docelowych monitora z pulpitu sterowniczego w sterowni Sali hybrydowej. | TAK opisać |  |
|  | Rozmieszczenie w/w wyposażenia do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |

C. Sala zabiegowa elektroterapii - Stół operacyjny - Lampy operacyjne - Kolumna chirurgiczna - Kolumna anestezjologiczna - Diatermia plazmowa - Elektrofizjograf - Wyposażenie dodatkowe

| Lp. | Opis parametru | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | STÓŁ OPERACYJNY – 1szt. |  |  |
|  | Stół operacyjny fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Mobilny stół operacyjny na kolumnie do zabiegów kardiologicznych | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, stopów aluminium, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego typu ABS, dopuszcza się podstawę stołu wykonaną z odlewu żeliwa | TAK podać |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C na całej długości bez żadnych nieprzeziernych elementów poprzecznych, przezierny w projekcji AP | TAK |  |
|  | Podstawa stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiająca wsunięcie stóp stojącego przy stole operatora | TAK |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z min. dwóch segmentów | TAK podać |  |
|  | Materace segmentów blatu: o grubości min 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące. | TAK podać |  |
|  | Szyny stołu do montowania dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
|  | Całkowita długość blatu: min 2000mm | TAK podać |  |
|  | Szerokość leża (bez szyn bocznych) w zakresie 53-55cm | TAK podać |  |
|  | Cztery podwójne koła o średnicy min 10 cm. | TAK podać |  |
|  | Stół mobilny wyposażony w centralną blokadę kół z możliwością wyboru położenia – min. pozycja pełna blokada | TAK podać |  |
|  | Stół na czas zabiegu posadowiony na: - wysuwanych stopkach lub - stół posadowiony na podłodze poprzez schowanie kół w podstawę stołu | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze stołu min. 220 kg. | TAK podać |  |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota min.: - góra/dół, - przechyły boczne, - pozycja anty- i Trendelenburga, - pozycja “0” | TAK |  |
|  | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja wysokości blatu w zakresie min. 67-95 cm | TAK podać |  |
|  | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie do min. 25° | TAK podać |  |
|  | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga do min.25° | TAK podać |  |
|  | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja przechyłów bocznych blatu w zakresie 25° w każdą stronę (±5°) | TAK podać |  |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji wysokości stołu w przypadku awarii głównego pilota ręcznego na awaryjnym panelu na kolumnie stołu. | TAK podać |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (“0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego lub dwóch przycisków na pilocie | TAK podać |  |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK podać |  |
|  | Stół wyposażony w komplet akumulatorów z możliwością awaryjnej pracy z zasilania sieciowego w przypadku rozładowania lub uszkodzenia. | TAK |  |
|  | ###### Wyposażenie |  |  |
|  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska lub lekko wyprofilowana z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ekran anestetyczny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówkę – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1szt. | TAK |  |
|  | Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu – 4 szt. | TAK |  |
|  | Dolna osłona radiologiczna mocowana do szyny bocznej blatu – 1szt. | TAK |  |
| II | LAMPY OPERACYJNE – 1 kpl |  |  |
|  | Lampy fabrycznie nowe, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna z diodami LED emitującymi światło białe, o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK |  |
|  | Czasze mocowane do sufitu na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach. | TAK |  |
|  | Dolna krawędź uchwytów sterylnych, zainstalowanych w osiach geometrycznych czasz, po maksymalnym uniesieniu czaszy w górę (czasza ustawiona nad polem operacyjnym w pozycji horyzontalnej) musi znajdować się na wysokości min. 2000mm (licząc od dolnej krawędzi uchwytu do podłogi sali operacyjnej) aby umożliwić swobodę manewrowania czaszami i poruszania się personelu oraz zapewnić bezpieczeństwo dla personelu uniemożliwiając uderzanie głową w uchwyt sterylny lub w czaszę lampy. | TAK |  |
|  | Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym | TAK |  |
|  | Kopuła główna i satelitarna o takich samych wymiarach i parametrach świetlnych. | TAK |  |
|  | Natężenie światła Ec max z odległości 1m dla każdej z czasz min. 160 000 lux | TAK podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min. 95 | TAK podać |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec 20%: min. 1050 mm | TAK podać |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury barwowej 4000K +/- 3% | TAK podać |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100% | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji średnicy pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych szczelin, śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na zarysowanie i działanie środków dezynfekcyjnych, o konstrukcji zapobiegającej dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK |  |
|  | Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym | TAK |  |
|  | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem | TAK |  |
|  | Dodatkowe wielorazowe uchwyty z możliwością sterylizacji parowej w temp. 134°C – 2 szt. na każdą z czasz | TAK |  |
|  | Żywotność źródeł światła min. 40 000 godz. | TAK podać |  |
|  | Panele sterowania lamp umieszczone na/przy kopułach obu lamp, zawierające min. włącznik lampy i regulator natężenia światła; | TAK |  |
|  | Jedna z czasz przystosowana do zamontowania w przyszłości kolorowej kamery medycznej HD, instalowanej centralnie w miejscu uchwytu sterylnego | TAK |  |
|  | Rozmieszczenie w/w lamp do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| III | KOLUMNA CHIRURGICZNA – 1 szt. |  |  |
|  | Kolumna chirurgiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektrycznych. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w maskownicę sufitową | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1700 mm . | TAK podać |  |
|  | Druga część ramienia uchylna ; pionowa regulacja ramienia w zakresie: min 500 mm | TAK podać |  |
|  | Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego | TAK |  |
|  | Rotacja ramion oraz głowicy (konsoli) w poziomie: min. 330°, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-15° | TAK podać |  |
|  | Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby. System hamulców ciernych i system hamulców (elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 100 kg. | TAK podać |  |
|  | Głowica bez dołączanych z boku modułów, wyposażona w: - 4 x półka o wym. szerokość: min 485 mm x głębokość: min 450 mm i nośności min. 50 kg, - 1 x pojedynczy lub podwójny uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na frontowej stronie jednej z półek) wyposażony w system sterujący hamulcami - 2 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, zainstalowana na tylnej ścianie głowicy, dł. min 400mm - 1 x szuflada o wysokości min 90 mm mocowana pod dolną półką - 2 x schowek na nadmiar przewodów | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie głowicy takie jak półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy. Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu | TAK |  |
|  | System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: - min 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia - min 12 x gniazdo ekwipotencjalne - min 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych - min 2 x gniazdo teletechniczne RJ45 | TAK podać |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | TAK |  |
|  | Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym | TAK |  |
|  | Rozmieszczenie w/w kolumny do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| V | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1szt. |  |  |
|  | Kolumna anestezjologiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w maskownicę sufitową. | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1700 mm . | TAK podać |  |
|  | Druga część ramienia uchylna ; pionowa regulacja ramienia w zakresie: min 500 mm | TAK podać |  |
|  | Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja ramion pozwalająca na utrzymanie w czystości, nie dopuszcza się ramion gdzie którakolwiek z powierzchni ramienia posiada jakiekolwiek wgłębienie jako utrudniające czyszczenie. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna w ramionach ( w najwęższym miejscu całego układu nośnego ) min. 100 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny | TAK podać |  |
|  | Rotacja ramion oraz głowicy (konsoli ) w poziomie: min. 330°, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150 | TAK podać |  |
|  | Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby. System hamulców ciernych i system hamulców ( elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych ) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów elektro-pneumatycznych lub elektro-magnetycznych. Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne utrzymanie głowicy (konsoli) w żądanej pozycji. | TAK |  |
|  | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 120 kg. | TAK podać |  |
|  | Głowica wyposażona w: - Uchwyt/uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. - 1 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, długości min 400 mm, zamontowana na tylnej bądź bocznej ścianie głowicy - 1 x wieszak na płyny infuzyjne z regulacją wysokości, zamontowany na dwóch podwójnych ramionach do bocznej lub przedniej ściany głowicy - 4 x półka o wym. szerokość: min 485mm x głębokość: min 450 mm) o nośności min. 50 kg, | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie głowicy takie jak półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn umieszczonych min. na froncie głowicy. Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu | TAK |  |
|  | System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA - 2 x sprężone powietrze, - 2 x próżnia - 2 x tlen - 1 x podtlenek azotu - 1 x odciąg gazów anestetycznych Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda teletechniczne: - 1 x gniazdo podwójne RJ 45 - 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: - min. 10 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia - min. 10 x gniazdo ekwipotencjalne | TAK podać |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica o budowie zwartej, zamkniętej tj. bez fizycznych przerw, prześwitów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | TAK |  |
|  | Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym | TAK |  |
|  | Rozmieszczenie w/w kolumny do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| V | DIATERMIA PLAZMOWA – 1szt. |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Zestaw do elektrochirurgii mono- i bipolarnej | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali | TAK podać |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 50 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury | TAK podać |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany przez operatora w czasie zabiegu min. 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | TAK podać |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min. 400W | TAK podać |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min. 240 W (z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych.) | TAK podać |  |
|  | Moc cięcia bipolarnego min. 300W | TAK podać |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W | TAK podać |  |
|  | Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 360W, z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. | TAK podać |  |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego (wtym min. 1 rodzaj wykorzystujący zjawisko plazmy tworzącej się pomiędzy elektrodą a tkanką), min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej; każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych. | TAK podać |  |
|  | Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | TAK podać |  |
|  | Możliwość współpracy z odsysaczem dymu i przystawką argonową obsługiwanymi z ekranu diatermii | TAK |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia | TAK |  |
|  | Uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacji, z kablem przyłączeniowym dł. 3m i elektrodą szpatułkową - 50 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, z wyprowadzeniem na klips – 50 szt. | TAK |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych dł. 4m – 2 szt. | TAK |  |
|  | W zestawie niezbędne elementy do montażu na oferowanej chirurgicznej kolumnie sufitowej | TAK |  |
| VI | ELEKTROFIZJOGRAF – 1szt. |  |  |
|  | Wielofunkcyjny system do badań elektrofizjologicznych serca fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | System elektrofizjologiczny skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej, połączony ze sterownią, pozwalający na wyświetlanie obrazów na monitorach zainstalowanych w sali badań i sterowni. Komunikacja komputera i wzmacniacza realizowana za pomocą połączenia typu Ethernet. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca systemem w konfiguracji sprzętowej komputera i oprogramowania systemowego według specyfikacji producenta niezbędnej do realizowania zabiegów diagnostycznych i ablacji serca. 2 monitory LCD do komputera sterującego o przekątnej min. 21'' | TAK |  |
|  | Oglądanie przebiegów EKG i sygnałów wewnątrz- sercowych (IC) na monitorze w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Przeglądanie zarejestrowanych przebiegów EKG i sygnałów wewnątrzsercowych (IC) i ich analiza na monitorze „post processing”. | TAK |  |
|  | Wzmacniacz do systemu elektrofizjologicznego co najmniej 80 kanałów wewnątrzsercowych bipolarnych (160 wejść UNI) oraz 12 kanałów EKG, 2 kanały ciśnieniowe (w tym dwa kompatybilne kable), 2 kanały stymulacyjne. | TAK podać |  |
|  | Pojedynczy moduł połączeniowy kanałów wzmacniacza obsługujący minimum 40 sygnałów bipolarnych (minimum 80 wejść pojedynczych). | TAK podać |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego co najmniej 16 – bit z możliwością trybu pracy systemu w rozdzielczością 12 lub 16 bit. | TAK podać |  |
|  | Filtr sieciowy 50 [Hz] i 60 [Hz] dedykowany i ustawiany niezależnie dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych z regulacją częstotliwości co 0,1 Hz w zakresie 1 Hz. | TAK podać |  |
|  | Automatyczny filtr sieciowy typu „Mortara” adaptujący się do warunków sieci ustawiany niezależnie dla każdego kanału wewnątrzsercowego | TAK |  |
|  | Minimum 2 prędkości próbkowania 1kHz i 4kHz. | TAK podać |  |
|  | Przesuw zapisu EKG w zakresie co najmniej 6 – 800 mm/s na ekranach czasu rzeczywistego i analizy. | TAK podać |  |
|  | Zapis danych wykonanych badań na dysku twardym. Struktura archiwum badań gwarantująca zapis danych na nośnikach DVD lub na zewnętrznym dysku. W przypadku zapisu na płytach DVD, możliwość zapisu więcej niż jednego pacjenta na jednym nośniku. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zainstalowane na oferowanym komputerze gwarantujące min.: - odbiór sygnału, - kontrolę parametrów ablacji, - zapamiętywanie, przeglądanie i analizę danych, - przegląd wydarzeń związanych z wykonanym badaniem, - wydruk zapisu sygnałów EKG/IC z ekranu, - tworzenie raportów z badania, - tworzenie prezentacji. | TAK |  |
|  | Interaktywne okno - LOG umożliwiające zapis wszystkich wydarzeń podczas badania oraz pełną edycję wydarzeń i wprowadzanie komentarzy dla gromadzonych danych i ich dalszej łatwej analizy. | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja bieżącego cyklu/rytmu pacjenta z dowolnie wybranych dwóch kanałów. | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji kanałów przez użytkownika, w tym: - niezależne ustawienie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym (np. wzmocnienie, kolor, filtry pasmowe częstotliwości, filtry sieciowe itp.) - możliwość definiowania grup kanałów i przypisywania grupie charakterystyki pojedynczego kanału jednocześnie dla całej grupy (np. wzmocnienie, kolor, itp.) - możliwość dowolnego wyboru kanału do stymulacji bezpośrednio z poziomu ekranu „real time” bez potrzeby ingerowania w menu systemu - możliwość zdefiniowania każdego używanego kanału (bipolarnego) jako stymulacyjnego i utworzenie do niego skrótu na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania dowolnej liczby stron (ekranów) dla kanałów (np. EKG, IC, Holter, tylko elektroda Hallo, Ablacja, itp.). | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji protokołów badania i przypisywania towarzyszących im zdarzeń, interwałów. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja pozwalająca na dowolne określenie okna wzorca sygnału (zarówno 12 odpr. EKG jak i sygnałów wewnątrzsercowych), aby realizować w czasie rzeczywistym porównanie jego morfologii z kolejnymi rejestrowanymi sygnałami. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja obliczania stopnia dopasowania morfologii w procentach i postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | ### Automatyczna detekcja aplikacji RF wraz z automatyczną akwizycją parametrów aplikacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków ablacji przy użyciu dostępnych na rynku generatorów RF. Prezentacja parametrów aplikacji RF w postaci cyfrowej i graficznej. | TAK |  |
|  | ### Automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów stymulacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków stymulacji. | TAK |  |
|  | ### Tryb pracy wyzwalany / triggerowany (odświeżanie ekranu). | TAK |  |
|  | ### Prezentacja zapisu jak w systemie Holtera (okno Holtera). | TAK |  |
|  | ### Funkcja akwizycji i przechowywania obrazu fluoroskopii skorelowanej czasowo z zapisem EKG w postaci snop-shot (zrzut ekranu) i cineloop (film do co najmniej 10s) | TAK |  |
|  | ### Współpraca z posiadanym przez Szpital systememdo trójwymiarowej analizy i mapowania serca Carto 3 w zakresie bezpośredniego przekazywania sygnałów EKG i IC. | TAK |  |
|  | ### Programowalny, minimum 2-kanałowy, stymulator na bazie standardowej platformy PC z dedykowaną klawiaturą sterującą oraz monitorem LCD do prowadzenia stymulacji programowej po stronie sterowni, przeznaczony do stymulacji programowej, posiadający interfejs do oferowanego systemu elektrofizjologicznego. | TAK |  |
| VII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | 4 monitory LCD o przekątnej min. 19” zainstalowane na sali zabiegowej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym, umożliwiającym regulację wysokości i położenia nad polem zabiegowym. | TAK podać |  |
|  | Okablowanie umożliwiające doprowadzenie do monitorów na zawieszeniu sufitowym następujących sygnałów wizyjnych: - obraz z monitorów elektrofizjografu - obraz z innych urządzeń zewnętrznych, generujących zarówno analogowy (min. SVGA, S-Video i Composite video), jak i cyfrowy sygnał wizyjny (DVI-D) wraz z panelem gniazd przyłączeniowych w sali zabiegowej | TAK podać |  |
|  | Stanowisko komputerowe z monitorem o przekątnej min.19” w sterowni podłączone i skonfigurowane do posiadanego przez Szpital systemu HIS firmy Asseco (Szpital nie posiada stosownej licencji). | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.