AG.ZP 3320.24.20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  Odczynniki do badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwu analizatorów biochemicznych:

| # Lp. | ### Odczynnik | ### Ilość oznaczeń na 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Białko CRP | 91 300 |
| 2 | AST | 45 500 |
| 3 | ALT | 56 200 |
| 4 | CK | 3 500 |
| 5 | Kwas moczowy * | 66 800 (w tym 100 w moczu) |
| 6 | Mocznik * | 76 700 (w tym 140 w moczu) |
| 7 | Kreatynina, metoda enzymatyczna * | 101 300 (w tym 420 w moczu) |
| 8 | Magnez * | 13 500 (w tym 100 w moczu) |
| 9 | Glukoza, metoda heksokinazowa * | 75 300 ( w tym 2 400 w płynach z jam ciała i w moczu ) |
| 10 | Cholesterol całkowity* | 30 300 (w tym 330 w płynach z jam ciała ) |
| 11 | Cholesterol HDL | 24 600 |
| 12 | Triglicerydy | 26 000 |
| 13 | Wapń całkowity * | 17 100 (w tym 400 w moczu) |
| 14 | Bilirubina całkowita * | 41 300 (w tym 330 w płynach z jam ciała ) |
| 15 | Bilirubina bezpośrednia | 4 000 |
| 16 | Białko ultraczułe do badania płynów z jam ciała i moczu, czułość co najmniej 0,03 g/l * | 14 300 |
| 17 | Fosforany * | 7 500 (w tym 150 w moczu) |
| 18 | Fosfataza alkaliczna * | 9 600 (w tym 330 w płynach z jam ciała ) |
| 19 | Żelazo | 6 600 |
| 20 | Amylaza w surowicy i w moczu* | 11 700 (w tym 2 300 w płynach z jam ciała i w moczu) |
| 21 | Albumina | 8 300 |
| 22 | Białko całkowite | 10 300 |
| 23 | Elektrolity : sód *- potas *– chlor *- | 125 000 (w tym 400 w moczu) 137 500 (w tym 400 w moczu) 7 900 (w tym 360 w PMR) |
| 24 | GGTP | 5 100 |
| 25 | LDH * | 8 600 (w tym 330 w płynach z jam ciała ) |
| 26 | ! HbA1c | 7 500 |
| 27 | ! Wankomycyna | 4 200 |
| 28 | ! Mleczany | 5 300 |
| 29 | ! Immunoglobuliny IgA | 800 |
| 30. | ! Immunoglobuliny IgG | 900 |
| 31. | ! Immunoglobuliny IgM | 800 |
| 32. | Lipaza | Str. 1 z 5 7 700 |
| 33. | ! Alkohol etylowy | 500 |
| 34. | ! TIBC/UIBC ( w przypadku zaoferowania UIBC Wykonawca uwzględni w ofercie inne testy niezbędne do wyliczenia TIBC) | 800 |
| 35. | LDL -cholesterol | 9 300 |
| 36. | Program zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości badań dla co najmniej 23 różnych metod z częstością co najmniej 2 razy w roku. | 4 cykle |
| 37. | Materiały kontrolne do wszystkich podanych metod stosowanych do oznaczeń w surowicy/osoczu , w moczu i w płynach z jam ciała na co najmniej 2 poziomach z wyznaczonymi wartościami dla oferowanych analizatorów oraz materiały kontrolne dla ultraczułego białka całkowitego oznaczanego w płynie mózgowo- rdzeniowym na co najmniej 1 poziomie z wyznaczonymi wartościami dla oferowanych analizatorów | Harmonogram wewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości dla parametrów z pozycji : - 1 – 25 ( z wyj. 16) i 32, 35 -1 raz dziennie na 1 poziomie ( zamiennie), na dwu aparatach - 26 – 34 ( z wyj. 32) – 1 raz w tygodniu na 1 poziomie ( zamiennie), na jednym aparacie - 16 - 1 raz w tygodniu na 1 poziomie ( zamiennie), na dwu aparatach - badania w moczu : pozycje 7, 9, 13, 23- 1 raz w tygodniu na 1 poziomie ( zamiennie), na jednym aparacie - badania w moczu : pozycje 5, 6, 8,17, 22 – 3 razy w miesiącu na 1 poziomie ( zamiennie), na jednym aparacie. |
| 38. | Wszystkie pozostałe odczynniki (kontrole, kalibratory , płyny myjące, bufory) , materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania wymienionej ilości oznaczeń | -- |

Informacje dodatkowe :

1. Gwiazdką * oznaczono badania wykonywane w surowicy, osoczu , w moczu oraz w

płynach z jam ciała.

2. Wykrzyknikiem ! oznaczono badania wykonywane na jednym analizatorze.

3. Zamawiający pod pojęciem oznaczenia rozumie ilość wszystkich testów, jakie będą

wykorzystane w trakcie trwania umowy do badania próbek pacjentów, kalibracji, kontroli

jakości  i powtórek.

4.  Zamawiający w ilości oznaczeń nie uwzględnił ilości testów do wykonania prób

ślepych i innych oznaczeń wykonywanych przez systemy biochemiczne niezbędnych

do prawidłowego utrzymania metod badawczych. Wykonawca doliczy te dodatkowe

ilości i uwzględni je w ofercie .

5.  Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań Wykonawca   uwzględni  trwałość

zestawów odczynnikowych na pokładach analizatorów.

Str. 2 z 5

6. Wykonawca oświadczy, że wskazany w formularzu ofertowym asortyment materiałów

eksploatacyjnych , płynów i odczynników dodatkowych szacowanych przez       Wykonawcę

jest wystarczający do prawidłowego wykonania ilości oznaczeń określonej

przez Zamawiającego.

W przypadku nie uwzględnienia wystarczającej ilości materiałów eksploatacyjnych ,

płynów, odczynników dodatkowych szacowanych przez Wykonawcę potrzebnych do

wykonania ilości  oznaczeń określonej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje

się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu.

7. Wykonawca  dołączy do pierwszej dostawy  instrukcje obsługi i konserwacji

analizatorów, ulotki odczynnikowe i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

oraz wykaz metod badawczych, wartości prawidłowych  i zakresów pomiarowych .

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kart katalogowych , instrukcji,

szczegółowych informacji i opisów zaoferowanych produktów w przypadku wystąpienia

wątpliwości co do zgodności oferty z wymaganiami.

Parametry graniczne dla dwu analizatorów biochemicznych

| Lp. | Parametry techniczno -eksploatacyjne wymagane dla obu analizatorów |
| --- | --- |
| 1 | Dwa analizatory biochemiczne wolnostojące, w pełni automatyczne, wieloparametrowe , do badań rutynowych i cito, z automatycznym podajnikiem próbek. Oprogramowanie w języku polskim. |
| 2 | Oba analizatory fabrycznie nowe lub używane i odnowione, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. |
| 3 | Statywy na próbki są zróżnicowane kolorystycznie pod względem oznaczanego materiału, są wstawiane do automatycznego podajnika bez przerywania pracy analizatorów. |
| 4 | Chłodzone przedziały odczynnikowe . |
| 5 | Wydajność jednego analizatora (dużego) minimum 800 testów fotometrycznych na godzinę i minimum 400 testów ISE (Na, K, Cl) na godzinę. Wydajność drugiego analizatora (mniejszego) minimum 400 testów fotometrycznych na godzinę i minimum 400 testów ISE (Na, K, Cl) na godzinę. W materiałach producenta podano wymagane wydajności analizatorów. |
| 6 | Automatyczne monitorowanie ilości odczynników na pokładach analizatorów. |
| 7 | Oba analizatory pracujące w systemie tzw.” mokrej chemii”. |
| 8 | Oba analizatory pracujące całodobowo, w trybie „pacjent po pacjencie”. |
| 9 | Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy analizatorów. |
| 10 | Otwarty system odczynnikowy umożliwiający wykonywanie badań z zakresu chemii klinicznej, białek specyficznych, monitorowania leków , z zastosowaniem metody fotometrii, turbidymetrii i potencjometrii pośredniej lub bezpośredniej . |
| 11 | str. 3 z 5 Minimum 50 pozycji odczynnikowych na pokładzie analizatora dużego ( o wydajności 800 testów) i minimum 35 na pokładzie analizatora mniejszego ( o wydajności 400 testów). |
| 12 | Każdy analizator posiada wbudowany zintegrowany moduł ISE z możliwością wymiany i zakupu pojedynczych elektrod w module, pozwalający na jednoczesne oznaczanie sodu, potasu i chlorków metodą potencjometrii pośredniej lub bezpośredniej ze stabilnością kalibracji nie krótszą niż 24 godz. |
| 13 | Wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych i wtórnych. |
| 14 | Wykonywanie oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu i w płynach z jam ciała. |
| 15 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym obsługującym Laboratorium ( Asseco), podłączenie obu analizatorów do LIS, uwzględnione w ofercie, zostanie dokonane w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż 7 dni od daty instalacji. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania do zadbania, aby oba analizatory współpracowały z LIS Zamawiającego. |
| 16 | Analizatory są wyposażone w zewnętrzne i wewnętrzne czytniki kodów kreskowych. |
| 17 | Odczynniki, próbki pacjentów, kalibratorów i materiałów kontrolnych są identyfikowane na podstawie kodów kreskowych w każdym miejscu w analizatorze. |
| 18 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce, zbyt małej ilości próbki i poziomu odczynnika. |
| 19 | Automatyczne rozcieńczanie próbki i powtórna analiza po przekroczeniu zakresu pomiarowego. |
| 20 | Kuwety reakcyjne wielorazowego użytku, ze szkła kwarcowego , bez konieczności wymiany przez użytkownika w okresie trwania umowy . |
| 21 | Stacja uzdatniania wody do każdego analizatora o wydajności dostosowanej do potrzeb. |
| 22 | Serwis stacji uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne , w tym filtry wody oraz odbiór zużytych filtrów do stacji wody zapewni Wykonawca. |
| 23 | Analizator, odczynniki i kalibratory stanowią w co najmniej 90 % spójny system analityczno – odczynnikowy , czyli pochodzą od tego samego producenta. |
| 24 | Oba systemy w pełni kompatybilne ze sobą, wykonujące pełen panel badań w oparciu o jednakowe odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne. |
| 25 | Możliwość odrębnego wykalibrowania dwu różnych serii jednego rodzaju odczynnika . |
| 26 | Analizator ma możliwość zachowania w pamięci kalibracji dwóch różnych serii jednego rodzaju odczynnika. |
| 27 | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek . |
| 28 | Wbudowane programy kontroli jakości badań , z flagowaniem wyników przekraczających wartości należne, z kartami kontroli jakości (opracowanie liczbowe i graficzne) i wykresami wyników dla dwóch skorelowanych materiałów kontrolnych – diagramy Youdena. |
| 29 | Analizatory posiadają funkcję przedanalitycznego sprawdzania próbek pod kątem obecności hemolizy, lipemii, ikterii oraz automatycznej interpretacji wpływu tych interferencji na wyniki badań. |
| 30 | 1 drukarka zewnętrzna wraz z materiałami eksploatacyjnymi ( bębny , tonery na cały okres obowiązywania umowy), do której zostaną podłączone oba analizatory oraz UPS do każdego analizatora. |
| 31 | Instalacja aparatów i ich wyposażenia oraz szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego . |
| 33 | str. 4 z 5 Przedział reakcyjny termostatowany bez konieczności uzupełniania i okresowej wymiany jakichkolwiek płynów systemowych, np. olej, woda, inne. |
| 34 | Serwisowanie, okresowe przeglądy serwisowe obu analizatorów i wymiany części uwzględniono w ofercie. |
| 35 | Oświadczenie dla analizatorów i odczynników o ich zgodności z dyrektywą 98/79/WE . Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia deklaracji zgodności. |
| 36 | Minimum 20 użytkowników oferowanej grupy analizatorów uczestniczy w zewnątrz laboratoryjnym programie jakości badań prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi. |

Parametry oceniane:

| Lp. | Parametr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W odniesieniu do testów rzadko wykonywanych ( od 500 do 4 000/24 mies.) możliwe jest porcjowanie odczynników umożliwiające ich ekonomiczne wykorzystanie w okresach ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora. |  |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |

Klimatyzator o mocy  5-7  KW do pracowni o wymiarach : 6,5 m x 2,5 m x 2,8 m   wyposażonej w dwa duże analizatory.

Termin dostawy analizatorów oraz klimatyzatora nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

str. 5 z 5