OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AG.ZP 3320.5.20

ZADANIE 1  - Aparat ECMO – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, min.2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 2. | Zestaw mobilny, umożliwiający prowadzenie oksygenacji zewnątrzustrojowej (ECMO) i wspomagania komór serca, składający się z konsoli głównej/jednostki sterującej, podgrzewacza wodnego, mieszalnika gazów, konsoli jezdnej. | TAK |  |  |
|  | KONSOLA GŁÓWNA/JEDNOSTKA STERUJACA | TAK |  |  |
| 3. | - Zasilanie 230V/50Hz - Zasilanie awaryjne na min. 90 min. przy pełnym obciążeniu, -Monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii - Automatyczne załączanie baterii, w przypadku braku zasilania sieciowego - Alarmy kolorystyczne i alarmy akustyczne. | TAK podać |  |  |
| 4. | Zasilanie 11-28 Volt DC ( min. 2 m kabel przystosowany do zasilania w karetce ). Certyfikacja transportowa między szpitalna | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Awaryjny napęd ręczny głowicy | TAK |  |  |
| 6. | Czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |  |
| 7. | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, ciężar maks. 11kg | TAK podać |  |  |
| 8. | Wyświetlacz LCD –ekran dotykowy, kolorowy | TAK podać |  |  |
| 9. | Rozdzielczość 0,01 l/min | TAK |  |  |
| 10. | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy | TAK |  |  |
| 11. | Zakres przepływu w zakresie min. 0 l/min do 10 l/min | TAK podać |  |  |
| 12. | Zakres pomiaru ciśnienia: od min. -500 do 900 mmHg | TAK podać |  |  |
| 13. | Prewencja przepływu zwrotnego: automatyczna aktywacja trybu przepływu zerowego ( 0 l/min. ) | TAK |  |  |
| 14. | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień | TAK podać |  |  |
| 15. | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min 4 temperatur | TAK podać |  |  |
| 16. | Żylna głowica pomiarowa (technologia : podczerwień optyczna/pomiar spektometryczny) monitoring poziomu: - Hemoglobiny - Hematokrytu - saturacji krwi żylnej pomiar parametrów bezinwazyjny | TAK |  |  |
| 17. | Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB do zbierania danych pacjenta podczas procedury ECMO. | TAK |  |  |
| 18. | Oprogramowanie i aplikacje w języku polskim | TAK |  |  |
| 19. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania najnowszej wersji | TAK |  |  |
| 20. | Dostępne aplikacje do różnych procedur: - ECMO V-V (żylno-żylne):wspomaganie oddychania, - ECMO A-V (żylno-tętnicze):wspomaganie oddychania i krążenia, - Wspomaganie VAD: wspomaganie lewej lub prawej komory - usuwanie CO2, | TAK |  |  |
|  | PODGRZWACZ WODNY | TAK |  |  |
| 21. | Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami typu Hansen | TAK |  |  |
| 22. | Regulacja temperatury podgrzewacza w zakresie od min. 15°C do 39°C z wyświetleniem aktualnej temperatury | TAK Podać |  |  |
| 23. | Zbiornik z wodą o pojemności: min 0,5 l max 1,0 l | TAK podać |  |  |
| 24. | Układ zabezpieczający przed przegrzaniem powyżej 41,5 °C | TAK |  |  |
|  | KONSOLA JEZDNA | TAK |  |  |
| 25. | Konsola jezdna do transportu całego zestawu, wraz z pólkami i masztem infuzyjnym | TAK |  |  |
|  | MIESZACZ GAZÓW | TAK |  |  |
| 26. | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy. | TAK |  |  |
| 27. | Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 % | TAK |  |  |
| 28. | Dwie skale przepływu mieszaniny gazów: od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 500 ml/min do 10 000 ml/min. | TAK |  |  |
| 29. | Węże przyłączeniowe, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do podłączenia gazów typu AGA | TAK |  |  |
|  | UCHWYT NA BUTLĘ Z TLENEM | TAK |  |  |
| 30. | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |

AG.ZP 3320.5.20

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego aparatu ECMO ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy ( powyżej 7 dni ) wstawienie aparatu zastępczego.

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................( max 7 dni roboczych )

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres..............................................................

..........................................................…

AG.ZP 3320.5.20

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.  Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

- Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatu, a dodatkowe -  w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.

Miejscowość, data: ........................................................

…………….........................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych

AG.ZP 3320.5.20