OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – AG.ZP 3320.43.20

Zadanie 1 -  śródoperacyjny  aparat RTG– 1 szt.

| Lp. | Opis parametru | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, 2020 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V +/-10%, 50 Hz | TAK |  |
|  | Moc generatora min. 2,0 kW | TAK, podać |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 40 kHz | TAK, podać |  |
|  | Prąd fluoroskopii ciągłej/ impulsowej min. 14mA | TAK, podać |  |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
|  | Prąd radiografii analogowej i cyfrowej min. 20 mA | TAK, podać |  |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii min. 50% | TAK, podać Wartość wymagana – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii min. 40-110 kV | TAK, podać |  |
|  | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii | TAK |  |
|  | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 25 pulsów/s | TAK, podać Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość większa –5 pkt. |  |
|  | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-25 ms | TAK, podać |  |
|  | LAMPA RTG |  |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą - jednoogniskowa. | TAK |  |
|  | Totalna filtracja min. 4,0 mm Al. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar ogniska max. 0,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 50 kHU. | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1 100 kHU. | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 50 kHU/min. | TAK, podać Wartość wymagana – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
|  | Kolimator typu IRIS | TAK |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | TAK |  |
|  | WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |
|  | Waga wózka z ramieniem C max 315 kg | TAK, podać |  |
|  | Głębokość ramienia C min. 68 cm | TAK, podać |  |
|  | Wolna przestrzeń: min. 75 cm | TAK, podać |  |
|  | Odległość SID min. 96 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm | TAK, podać Wartość wymagana – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy. | TAK |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej min. 20° | TAK, podać |  |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. ± 225° | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego min. 150° | TAK, podać Wartość wymagana – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
|  | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji. | TAK |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody. | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy, wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 6 trybami pracy, co najmniej z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania w obrębie ramienia C. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu. | TAK |  |
|  | CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |
|  | Wymiary min. 20 cm x 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość pól detektora obrazu - min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora CMOS min. 2000 x 2000 | TAK, podać |  |
|  | MONITORY I TOR WIZYJNY |  |  |
|  | Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C | TAK |  |
|  | 2 monitory o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości 1280 x 1024 pikseli, kontrast min. 1000:1, luminacja min. 1000cd/m2, kąt widzenia obrazu min. 176° | TAK, podać |  |
|  | Wyjście TV OUT oraz DVI lub HDMI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji | TAK |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli, 24 bit | TAK, podać Wartość wymagana skali szarości – 0pkt Powyżej – 5 pkt |  |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 10 000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM oraz TIFF/JPEG | TAK |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | TAK |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze | TAK |  |
|  | Obraz lustrzany | TAK |  |
|  | ZOOM min. x 4. | TAK, podać |  |
|  | Pakiet DICOM (min. Storage, Worklist) | TAK |  |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia sali. | TAK |  |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora obrazu | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. | TAK |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
|  | 2 komplety ochrony radiologicznej (fartuch i tarczyca) o ekwiwalencie min. 0,25mmPb | TAK |  |
|  | Podłączenie, uruchomienie oraz integracja z systemem PACS/RIS firmy Alteris. Zamawiający nie posiada licencji. | TAK |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu wyników testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz testów specjalistycznych - przed pierwszym użyciem aparatu, a także wykonywanie testów specjalistycznych rtg 1 raz w roku przez cały okres udzielonej gwarancji oraz testów eksploatacyjnych po każdej istotnej naprawie. | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego aparatu rtg ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 2  - przyłóżkowy aprat rtg – 1szt.

| ## Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2019 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Aparat RTG w pełni mobilny, lekki, z wózkiem opartym na jednej parze dużych kół tylnych oraz drugiej parze kół przednich skrętnych, z blokadą ruchu kół | Tak |  |
| - 3 | Moc generatora min. 32 kW | Tak podać |  |
| - 4 | Częstotliwość generatora min. 100 kHz | Tak podać |  |
| - 5 | Zakres napięć min. od 40 kV do 125 kV | Tak podać |  |
| - 6 | Regulacja napięcia co 1 kV | Tak |  |
| - 7 | Zakres prądu min. od 25 mA do min. 420 mA | Tak podać |  |
| - 8 | Zakres czasu ekspozycji min. od 1 ms do min. 6000ms | Tak podać |  |
| - 9 | Dwu i trzypunktowa technika ekspozycji | Tak |  |
| - 10 | Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej min. 300 | Tak podać |  |
| - 11 | Obsługa wszystkich parametrów ekspozycyjnych poprzez dotykowy ekran | Tak |  |
| - 12 | Napięcie zasilania 230 V/50 Hz | Tak |  |
| - 13 | Lampa jedno lub dwu ogniskowa | Tak |  |
| - 14 | Wielkość małego ogniska lampy dla lamp dwuogniskowych lub wielkość ogniska lampy dla lamp jednoogniskowych maks. 0,6 mm | Tak podać |  |
| - 15 | Pojemność cieplna anody min. 107 kHU | Tak podać |  |
| - 16 | Kolimator sterowany ręcznie ze świetlną symulacją pola promieniowania | Tak |  |
| - 17 | Kolimator obrotowy | Tak |  |
| - 18 | Kąt obrotu kolimatora min. ( +- 90°) | Tak podać |  |
| - 19 | Zintegrowany z kolimatorem miernik dawki pacjenta | Tak |  |
| - 20 | Możliwość obrotu lampy wokół osi wysięgnika w zakresie 360° | TAK |  |
| - 21 | Kieszeń na kasety z płytą: min 4 kasety 35x43 cm | TAK podać |  |
| - 22 | Waga aparatu max 180 kg | TAK podać |  |
| - 23 | Szerokość aparatu max. 70 cm | TAK podać |  |
| - 24 | Długość przewodu zasilającego min. 6 m | TAK podać |  |
| - 25 | Przewód wyzwalania ekspozycji – min. 3 m | TAK podać |  |
| - 26 | Minimalna odległość ognisko-podłoga max 50 cm | TAK podać |  |
| - 27 | Jezdny parawan ochronny przed promieniowaniem jonizującym dedykowany do mobilnego aparatu RTG – 2szt. | Tak |  |
| - 28 | Wykonanie i dostarczenie testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz specjalistycznych – przy uruchomieniu aparatu | Tak |  |
| - 29 | W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dla wskazanego miejsca instalacji aparatu opracuje projekt osłon stałych (projekt ochrony radiologicznej) i uzyska zatwierdzenie go przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) w Lublinie, a następnie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, uzyska zezwolenie PWIS na uruchomienie i stosowanie aparatu. Miejscem pracy aparatu rtg będą sale chorych Oddziału Kardiologii, a projekt ochrony radiologicznej należy wykonać dla sali chorych, w której najczęściej statystycznie planuje się wykonanie przyłóżkowych badań rtg. | Tak |  |
| - 30 | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | Tak podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego aparatu rtg ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.