AT.Z.2051.29.6.2022                                                                                 Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Nazwa zadania:

„Zakup i dostawa cieplarki laboratoryjnej z regulowaną atmosferą  CO 2   na potrzeby Laboratorium  Analitycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im.Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”

Cieplarka laboratoryjna z regulowaną atmosferą CO 2 – 1 szt.

| Lp. | - Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Pojemność wewnętrzna komory 40-80 l | TAK podać |  |
|  | Wnętrze komory i półki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 półki | TAK podać |  |
|  | Zakres ustawiania temperatury min. +25°C do + 50°C | TAK podać |  |
|  | Dokładność odczytu i regulacji temperatury: +/- 0,1°C | TAK podać |  |
|  | - Jednorodność przestrzenna temperatury: +/- 0,5°C | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji CO2 min. 0 – 20% | TAK podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem aktualnych i zaprogramowanych parametrów pracy | - TAK podać |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów. | TAK - podać |  |
|  | Czujnik stężenia CO2 | - TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |