# Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia

# Defibrylator – 7 szt.

| ## Lp. | ##### Parametr / warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy, 2023 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
|  | ###### Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii min. 2-200 J | TAK podać |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J – poniżej 6 sek. | TAK podać |  |
|  | Akustyczny sygnał gotowości | TAK |  |
|  | Optyczny sygnał gotowości | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Monitorowanie ekg z łyżek zewnętrznych, kabla ekg - monitorowanie ekg z min. 3 odprowadzeń | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min. | TAK podać |  |
|  | Wzmocnienie sygnału ekg w zakresie min. 0,25-4 cm/mV na min. 5 poziomach | TAK podać |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji przezskórnej w trybach „ na żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min. | TAK podać |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-200 mA | TAK podać |  |
|  | Kolorowy ekran monitora Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | TAK podać | Ekran o przekątnej 7 i więcej cali – 1 pkt. Ekran o przekątnej poniżej 7 cali - 0 pkt. |
|  | Gniazda na łyżki zewnętrzne zintegrowane z obudową | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia aparatu zintegrowany z obudową - bez elementów ruchomych | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania defibrylatora na poręczy łóżka (w komplecie niezbędne uchwyty) | TAK |  |
|  | Wydruk zdarzeń na wbudowanej drukarce termicznej. Rejestracja ciągła do min. 2 godzin zapisu | TAK podać |  |
|  | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), | TAK podać |  |
|  | Możliwość wykonania regularnych automatycznych testów użytkownika z prezentacją wyników - bez użycia dodatkowych przyrządów | TAK podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie: - sieciowe 230V~/50Hz - akumulatorowe Zasilanie defibrylatora bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Wskaźnik i komunikat o niskim stanie naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Praca z zasilania akumulatorowego: min. 2,5 godz. monitorowania lub min. 100 cykli ładowania / defibrylacji z pełną energią | TAK |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i łyżkami zewnętrznymi max 10 kg | TAK podać | Waga poniżej 7 kg – 1 pkt. Waga 7 kg i więcej – 0 pkt. |
|  | Akcesoria |  |  |
|  | Zewnętrzne łyżki wielokrotnego użytku dla pacjentów dorosłych z wbudowanymi elektrodami dla dzieci – 7 kompletów Łyżki wyposażone w przyciski min. ładowania i defibrylacji | TAK podać |  |
|  | Łyżki zewnętrzne wyposażone w przycisk przylegania do ciała pacjenta | TAK/NIE | TAK-1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przewód EKG pacjenta 3– odprowadzeniowy – 7 szt. | TAK |  |
|  | Łyżki do defibrylacji wewnętrznej wielokrotnego użytku dla pacjentów dorosłych o średnicy elektrod z zakresu 6 –7,5cm – 2 komplety | TAK podać |  |
|  | Łyżki wewnętrzne wyposażone w przycisk defibrylacji | TAK/NIE | TAK-1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przewód połączeniowy do elektrod defibrylująco - stymulująco-monitorujących – 7 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody defibrylująco - stymulująco-monitorujące – 30 kompletów | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego defibrylatora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.